CHAPITRE 1 :

GENERALITES DE L’ANALYSE SIMS

- INTRODUCTION

Le premier instrument destiné à l’analyse par Spectrométrie de Masse des Ions Secondaires (SIMS) fut construit selon toute vraisemblance à vienne en 1949 par Viebock sous la direction de Herzog pour analyser l’émission ionique des métaux et oxyde.  La méthode connut ensuite de rapides progrès dans les années 50, notamment sous l’impulsion de Liebl et Herzog qui améliorent les optiques ioniques.   Le problème était à l’époque de déterminer la composition de météorites tombées sur Terre, et donc disposer d’une technique d’analyse physico-chimique permettent de détecter tous les éléments de la classification périodique avec une sensibilité optimale.  En France, la technique fut développée par Slodzian et Castaing, également dans les années 60.

Depuis,  l’analyse par SIMS s’est imposée de semi-conducteurs et trouve des applications  dans beaucoup de domaines comme la géologie, la métallurgie et biologie. Des développements récents en SIMS « statique » la placent au premier plan de la technique d’analyse de surface [1].

Ce premier chapitre sera consacré à la description de la technique SIMS. Dans ce chapitre, nous présenterons donc le principe de cette technique, ses caractéristiques générales, ces performances et ces limites. Nous donnerons aussi une description de l’analyseur ionique.

- SPECTROMETRIE DE MASSE  D’IONS  SECONDAIRES  (SIMS) :

2.1. Définition l’analyse SIMS

La Spectrométrie de Masse des Ions Secondaires est une technique d’expertise des matériaux et des échantillons bien adaptée à la micro-électronique, puisque les performances de l’analyseur permettent d’obtenir un excellent compromis entre la sensibilité dans la détection des éléments, parfois en quantité très faible dans les composants, et la résolution en profondeur [2].

2.2.  Les possibilités et les performances de la technique

L’analyse SIMS permet la détection et la mesure de n’importe quel élément de la classification périodique dans une matrice donnée. La sensibilité est de l’ordre du ppm pour la plupart des éléments, voire du ppb. C’est donc une technique d’analyse très bien adaptée aux semi-conducteurs, qui sont maintenant dopés avec des concentrations très faibles ou très fortes sur des épaisseurs toujours plus petites. C’est une analyse dite « semi-quantitative », car on a besoin d’une mesure de référence pour comparer les concentrations réelles et mesurées. La résolution est de l’ordre du µm latéralement, et du nm en profondeur. On peut ainsi aisément obtenir une image ionique d’une surface ou un profil en profondeur de la concentration d’une espèce dans une matrice. La résolution en masse de la technique est tout aussi performante, puisqu’on peut discriminer deux éléments de même masse nominale mais distantes de ∆M/M de l’ordre de 10-4 [2].

2 .3. Principe :

Le principe de la Spectrométrie de Masse est basé sur la détection des ions secondaires produits sous l'effet d'un bombardement d'ions primaires incidents. L'impact d'un ion ou d'une molécule possédant une énergie de quelques keV produit l'émission de rayonnement et de particules de différentes natures : des photons, des électrons secondaires, des particules neutres (atomes et molécules), des ions secondaires positifs et négatifs caractéristiques de l'échantillon.

L'énergie des ions primaires à l’origine des émissions secondaires est comprise entre   0.1 keV et 50 keV. Les ions primaires incidents provoquent une cascade de collisions sur une profondeur de plusieurs dizaines d'angström ( 40 Å à plus de 150 Å selon la nature du substrat et des ions primaires).  Ce phénomène très court (10-11 s à 10-12 s) produit l'énergie nécessaire à la désorption des particules secondaires se trouvant dans la première couche atomique ou moléculaire de la surface. Ceci fait du SIMS une des techniques les plus sensibles à l'extrême surface (10 Å), voir le figure (1.1).

# Figure (1.1) : Schéma de principe de l’analyse par SIMS.

2 .4. Description de l’analyseur ionique :

Il existe plusieurs types d’analyseurs ioniques, chacune présente ses propres avantages et inconvénients. Le choix de l’un ou de l’autre de ces instruments sera fonction de l’utilisation principale qu’on désire en faire.

Le schéma de principe de l’analyseur ionique La figure (1-2) représente le schéma de principe de l’analyseur ionique CAMECA IMS4/5/6f. On peut distinguer cinq parties importantes :

- La colonne d'ions primaires : elle produit sur l'échantillon à analyser une sonde d'ions primaires. La colonne primaire peut être équipée de deux sources, produisant respectivement des ions d'éléments chimiques électronégatifs (Oxygène) ou électropositifs (Césium). Les ions primaires sont transportés de la source à l’échantillon grâce à une optique de transfert ionique.

- La colonne secondaire : elle amène les ions secondaires de l’échantillon au système de tri.

- Le secteur électrostatique trie les ions secondaires en énergie. A la sortie de ce secteur, on peut discriminer les ions monoatomiques des ions polyatomiques.

- Le secteur magnétique trie en masse les ions sortis du secteur électrostatique.

- Le système de détection des ions secondaires (une cage de Faraday pour les forts courants ioniques et un multiplicateur d’électrons pour des faibles intensités)

Le lecteur intéressé par plus des détails pourra consulter les références [1,2,3].

# Figure (1.2) : Schéma de l’analyseur ionique CAMECA IMS 6f (de Wikipédia 1994).

La source d’ions primaires

Les ions utilisés habituellement en analyse SIMS peuvent être des ions oxygène ou césium, mais on peut aussi prendre l’azote (N2+) ou le xénon (Xe+). Une source d’oxygène peut produire des ions O+, O-, O2+ et O2-. C’est un duoplasmatron à cathode froide qui les crée, ce qui permet, en changeant la bouteille d’oxygène par une bouteille d’argon, d’obtenir des ions Ar+, également employés en SIMS. Les ions O2+ sont les plus largement utilisés, à l’origine parce qu’ils sont les plus nombreux dans le plasma, et aussi parce que l’énergie est divisée par deux par rapport à un ion simple, ce qui améliore la résolution en profondeur [4]. Une source de nature différente est également assez employée, la source césium, qui émet les ions Cs+ à partir d’un composé solide. L’émission des ions secondaires négatifs (halogènes, phosphore, carbone, oxygène…) est améliorée par un bombardement d’ions Cs+ [5].

  - Caractéristiques générales [1,2] :

2 .5.1.Analyse élémentaire :

L'analyse se fait par spectrométrie de masse : toutes les espèces sont détectables de l'hydrogène (H) à l'uranium (U). On peut également réaliser des analyses isotopiques. Les facteurs de sensibilité varient facilement d'un facteur 104 selon l'élément considéré. Pour un même élément, des variations importantes existent également selon la nature du substrat, les effets de matrice, les phases chimiques, cristallinité, orientation….

La sensibilité de la technique varie donc fortement d'un élément à l'autre et dépend du substrat et des effets de matrice qui s'y produisent. En règle générale, quelques centaines d'atomes sont suffisantes pour permettre la détection d'un élément. Il faut cependant qu'il soit présent à l'extrême surface (10 Å). La limite de détection est de l'ordre de 1 à 10 ppm de la première couche atomique ou moléculaire. La résolution en masse de la technique est tout aussi performante : on arrive à des pouvoirs de séparation (M /ΔM) supérieurs à 104.

2 .5.2.Analyse de surface :

La profondeur d’échappement des ions secondaires ne dépasse pas les trois premières couches atomique sous la surface de l’échantillon ce qui localise le signal accessible sur sa surface, cette caractéristique couplée à balayage du faisceau primaire sur la surface de l’échantillon permet d’obtenir des images ioniques réfléchissant sa structure. Il est par exemple possible d’étudier l’homogénéité de la surface.

2.5.3. Analyse en masse :

Il est possible de faire une analyse en masse des ions secondaires de l’échantillon étudié sur un large spectre de masse, on distingue donc tout d’abord tous les ions simples relatifs au substrat avec des intensités dépendant de la composition mais aussi des différents taux d’ionisation et comportant tous les isotopes. Il apparait également un grand nombre d’ions moléculaires formé à partir des atomes du substrat et des combinaisons ions primaire- substrat, ou encore des ions relatifs au gaz rares absorbés, simple ou combiné avec le substrat.

L’interprétation des spectres de masses est en général compliquée et le résultat est plutôt de type qualitatif. Trois types d’analyse en masse sont possibles :

- Type basse résolution

Facile à mettre en œuvre, tout le spectre  de masse est balayé puis l’analyse se fait par   observation des intensités détectées à la sortie du spectromètre de masse. Dans de cas la résolution en masse Rp (Rp = M /ΔM) est inférieur a 500.

- Type moyenne résolution

Moins facile à mettre en œuvre, on sélectionne un intervalle de masse assez réduit a fin de séparé entres autres les isotopes. On obtient alors  un spectre de masse avec un Rp compris entre 500 et 2000.

- Type haut résolution

Très difficile à mettre en œuvre en pratique, on sélectionne un intervalle beaucoup plus petit qu’en moyenne résolution afin de lever les interférences en masse principalement. On obtient alors un spectre haute résolution avec un Rp supérieure à 2000.

2.5.4. Analyse en profondeur :

Il s’agit de la collection des ions secondaires en fonction du temps pour obtenir le profil de concentration en profondeur. Ce dernier est donc un découpage plan par plan du volume de l’échantillon couplé à une mesure dans chaque plan de concentration de l’espace voulu. C’est un aspect très important qui se place au centre de notre travail.

- Relation Temps-Profondeur

Moyennant l’hypothèse de vitesse d’érosion constante, la conversion temps d’analyse  profondeur peut être faite en mesurant la profondeur du cratère final au moyen d’un profilomètre.  La calibration en profondeur peut être aussi faite au moyen d’un étalon de profondeur (une structure multi-deltas par exemple). Dans ce dernier cas, on peut déterminer la vitesse d’érosion pour un réglage de l’appareil donné, et l’on pourra l’utiliser pour calibrer

le profil d’intérêt acquis dans les mêmes conditions d’analyse.

- Relation Intensité-Concentration

Comme il n’existe pas de modèles théoriques fiables pour estimer la constante de proportionnalité entre intensité ionique et concentration, pour faire la conversion intensité – concentration, on fait généralement usage d’un échantillon étalon (de dose connue) analysé dans les mêmes conditions que l’échantillon considéré.

2.5.5. Le taux de pulvérisation

Lors du bombardement ionique, la partie des cascades de collisions localisée vers la surface engendre l’éjection d’atomes hors de l’échantillon. Au bout d’un certain temps, tous les atomes sont bien sûr pulvérisés, mais il est intéressant de comparer le nombre d’atomes éjectés par rapport au nombre d’ions incidents. On définit pour cela le taux de pulvérisation qui correspond au nombre d’atomes de la cible pulvérisés par l’arrivée d’un ion primaire. Si la cible contient plusieurs espèces atomiques, auxquelles on associe l’indice Yk, on a :

Yt  =  kYk   .                                            (1.1)

Où Yk est le rendement de pulvérisation spécifique à l’espèce k, Yt est le taux de pulvérisation total. De plus, les atomes éjectés sont susceptibles de provenir de différentes profondeurs, si bien qu’on définit un rendement de pulvérisation différentiel en profondeur, Yk,  tel que :

Yk=0∞Yk dz                                                   (1.2)

A partir de la fonction y (z) k , on peut définir une profondeur moyenne d’échappement. Une expérience a permis de déterminer sa valeur, dans le cas du silicium : Elle est de l’ordre de 2Å.

Le taux de pulvérisation pour un matériau donné parfaitement homogène, dépend principalement des paramètres du faisceau primaire : masse, énergie d’impact, angle d’incidence.

On note que les atomes de la cible ne sont pas forcément pulvérisés proportionnellement à leur concentration dans la matrice, c’est ce qu’on appelle la pulvérisation préférentielle. Ce phénomène provoque pour l’espèce pulvérisée préférentiellement un appauvrissement de la surface. L’appauvrissement d’une espèce, et donc l’enrichissement d’une autre à la surface de l’échantillon va initier un régime transitoire des concentrations locales jusqu’à ce qu’un certain rapport de concentration entre les deux espèces soit atteint. Le régime permanent pour la pulvérisation est alors installé. Ce phénomène complique très sérieusement la quantification des profils.

2.5.6. Le taux d'ionisation :

La sensibilité du SIMS dépend directement des taux d’ionisation des différentes espèces pulvérisées. Le taux d’ionisation représente en fait une probabilité d’ionisation d’une espèce après sa pulvérisation. Il est noté α n± et représente le rapport du nombre de particules ionisées n fois sur le nombre total d’atomes pulvérisés pour cette espèce. De la même façon que le taux de pulvérisation, il est spécifique à un élément donné dans une matrice donnée et variera avec la composition de la matrice et les conditions expérimentales.

2.5.7. Le facteur de transmission

Les atomes pulvérisés puis ionisés seront acheminés vers le détecteur. Comme dans tout appareillage, la transmission n’est pas idéale. L’instrument ne détecte qu’une fraction des ions, puisque une partie seulement des ces ions est transmise à travers l’appareillage.

On définit donc un facteur de transmission Tk qui caractérise le nombre d’ions effectivement détectés par rapport au nombre d’ions créés à la sortie de l’échantillon. Il est noté avec indice k car il peut également varier selon l’espèce considérée.

2.5.8. L’équation ionique SIMS

A partir des taux de pulvérisation et d’ionisation, ainsi que du facteur de transmission, on peut comparer le nombre d’ions de l’espèce analysée avec le nombre d’ions primaires bombardés sur l’échantillon. En l’absence de pulvérisation préférentielle, l’équation SIMS de basse s’écrit :

Ik =Ip ∝k± Yt Ck Tk                                                  (1.3)

Où  Ip et Ik sont respectivement les intensités ioniques primaire et secondaire, Ck étant le profil de concentration de l’espèce k.

L’équation (1.3) est dite « équation SIMS de base ». Elle est utilisée dans la quantification de l’analyse SIMS. Nous la donnons pour mémoire. Dans ce travail, l’accent sera mis sur la résolution en profondeur plutôt que sur la quantification.

2 .6. Les limites de technique :

Plusieurs limitations résultent du procédé de la mesure elle-même. Tout d’abord, l’analyse est destructive, puisque l’échantillon est soumis à une pulvérisation au cours de son analyse. A chaque analyse, il faut donc sacrifier une partie de la surface de l’échantillon (environ 500 μm×500 μm). Il faudra donc effectuer les analyses avec circonspection si l’échantillon s’avère rare ou précieux.

Par ailleurs, la petitesse du cratère analysé ne permet d’obtenir qu’une étude locale de l’échantillon, et l’étude d’un échantillon hétérogène ou de structure latérale complexe n’est pas possible avec une seule mesure. On peut cependant accumuler des images à différentes profondeurs.

L’inconvénient majeur de l’analyse SIMS est la difficulté concernant la quantification des résultats obtenus. En effet, la complexité de chaque processus de la mesure ne permet pas de modéliser totalement l’analyse, et encore moins de la quantifier. Comme nous avons déjà vu, pour connaître une concentration, on à besoin d’un échantillon étalon mesuré dans les mêmes conditions expérimentales que l’échantillon à analyser.  L’analyse est donc « semi-quantitative ». En microélectronique, on fait appel à des échantillons standards préparés par implantation ionique pour calibrer les mesures.

- CONCLUSION :

Dans ce chapitre, nous avons brièvement exposé les principes et la caractéristique de l’analyse SIMS, ses possibilités, et ses limites. Parmi les modes de fonctionnement qui nous l’offre, nous nous intéresserons dans la suite de ce travail à la résolution en profondeur l’une des utilisations les plus importantes d’elle dans le domaine de la micro-électronique.