REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE M’SILA

FACULTE DE TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT DE L’ELECTRONIQUE

Mémoire de fin d’études

En vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en électronique

OPTION : Instrumentation

Thème:

Conception et réalisation d’une couveuse bébé

Dirigé par : 				Présenté par:

Mr. KOUDA Souhail	BENSMAINE Mouhammed

MEGHERBI Walid Djamel Eddin

Résumé :

Le travail présenté dans ce mémoire consiste à la conception et la réalisation d’un circuit électronique d’une couveuse médicale à base d’un Pic 16F877.

Pour ce faire, dans une première étape, à l’aide du compilateur PIC C Compiler, on est passé par la phase de programmation. Dans une deuxième étape, et pour la confirmation du bon fonctionnement de notre circuit électrique, nous avons abordé à la phase de simulation. Pour ce la, nous avons réalisé notre circuit électrique et chargé notre programme sur le Pic 16F877, par le logiciel ISIS Proteus Professional. Du fait que notre simulation marche, on accède à la dernière étape, c’est la phase de réalisation pratique du circuit éclectique de la couveuse bébé.

Mots clés :

Incubateur, Pic 16F877, LM335, HIH4015, MPX5030A

Année universitaire : 2011/2012

Dédicaces

Nous dédions ce travail a :

Nos parents dont les sacrifices consentis à l’égard de notre éducation, n’ont d’égal que le témoignage de notre profonde reconnaissance et notre profond respect ;

-Nos Sœurs et frères

-Et a toute la famille sans exception

-Tous Nos amis

Et L’ensemble des étudiants de la cinquième année génie électrique surtout ceux de la spécialité électronique

A tout le personnel qui nos aider à terminer se projet

Megherbi walid djamel eddin

Bensmaine mohammed

Remerciement

Au terme de ce travail :

Nous tenons à remercier tout d’abor Dieu le tout puissant et maitre de l’univers qui nous a donné la force nécessaire, la forte volonté et la patience afin d’accomplir ce travail.

Avec le plus grand honneur que nous réservons cette page de gratitude et de reconnaissance à tout ceux qui ont contribué de prés ou de loin le bon déroulement et à la réalisation de notre projet.

Nous  tenons à remercier sincèrement notre encadreur :

Mr   K.SOUHAIL, de leur conseils, de leur connaissance intéressantes et pour tous les éclaircissements qu’il  nous a fournis et disponibilité tout au long de notre travail.

Nous voudrons, à cette occasion, exprimer notre profonde reconnaissance à tout notre enseignant de département électronique pour leur collaboration, leur disponibilité et leur soutien moral tout au long de notre étude.

Enfin nous adressons nos reconnaissances à tous ceux qui nous ont   aidés de prés ou de loin.

Sommaire

Introduction générale	3

Chapitre I   L’incubateur néonatal	4

I.1.	Introduction	4

I.2.	La Néonatalogie	4

I.2.1.	Définition :	4

I.2.2.	Causes :	5

I.2.2.1.	Causes directes :	5

I.2.2.2.	Causes indirectes :	5

I.2.2.3.	Facteurs de risque :	5

I.2.3.	Complications	5

I.2.4.	Conséquences à long terme	6

I.3.	Définition, Historique et Objectif de l’incubateur	7

I.4.	Constitution d’incubateur	9

I.5.	Présentation des différents types incubateurs	9

I.5.1.	L’incubateur fermé	9

I.5.1.1.	Thermorégulation	11

I.5.1.2.	Régulation hygrométrique	11

I.5.2.	L'incubateur de transport	12

I.5.3.	L'incubateur ouvert ou radiant	13

I.6.	les paramètres du climat régnant dans l’habitacle :	14

I.6.1.	La température de l’air :	14

I.6.2.	Le taux d’humidité de l’air :	14

I.6.3.	Le taux de pression de l’air :	14

I.6.4.	Le taux d’oxygène dans l’air :	14

I.7.	Conclusion	15

Chapitre II   Généralités sur les capteurs	16

II.1.	Introduction	16

II.2.	Définitions et caractéristiques générales	16

II.3.	Capteurs actifs	18

II.3.1.	Effet thermoélectrique	18

II.3.2.	Effet pyroélectrique	18

II.3.3.	Effet piézoélectrique	20

II.3.4.	Effet d’induction électromagnétique	20

II.3.5.	Effets photoélectriques	20

II.3.6.	Effet photoémissif	20

II.3.7.	Effet photovoltaïque	20

II.3.8.	Effet photo électromagnétique	20

II.3.9.	Effet Hall	21

II.4.	Capteurs passifs	22

II.5.	Corps d’épreuve Capteurs composites	23

II.6.	Grandeurs d’influence	25

II.7.	les capteurs d’ambiance dans la couveuse	26

II.7.1.	Capteur de température LM335	26

II.7.2.	Capteur d’humidité HIH5030	27

II.7.3.	Capteur de pression MPX4115A	28

II.8.	Conclusion :	29

Chapitre III    Présentation de pic 16F877	30

III.1.  Introduction 	30

III.2.	Les avantages et les inconvénients des Microcontrôleurs	30

III.3.	Structure interne d’un microcontrôleur	30

III.4.	Différentes familles des Pics	31

III.5.	Le choix d’un microcontrôleur	32

III.6.	Le microcontrôleur Pic 16F877	33

III.6.1.	Organisation externe du Pic 16F877	33

III.6.2.	Caractéristiques Principales du Pic 16F877	34

III.6.3.	Architecture interne du Pic 16F877	34

III.6.4.	L’unité Arithmétique et logique (ALU)	35

III.6.5.	L'horloge	36

III.6.6.	Différente Mémoires du PIC 16F877	36

III.6.6.1.	Mémoire vive RAM	36

III.6.6.2.	Mémoire morte FLASH	37

III.6.6.3.	Mémoire EEPROM	37

III.6.7.	Les registres	37

III.6.8.	Les Ports d’entrées/sorties	38

III.6.8.1.	Le Port A	39

III.6.8.2.	Le Port B	39

III.6.8.3.	Le Port C	39

III.6.8.4.	Le Port D	39

III.6.8.5.	Le Port E	40

III.6.9.	Les TIMERS	40

III.6.9.1.	Le Timer 0	40

III.6.9.2.	Le Timer1	40

III.6.9.3.	Le Timer 2	41

III.6.10.	Les interruptions	41

III.6.11.	Les modules Capture, Compare, and PWM (CCP1 et CCP2)	42

III.7.	conclusion	42

Chapitre VI    conception et réalisation pratique	33

IV.1.	partie software	43

IV.1.1.	Introduction	43

IV.1.2.	Compilateur de programme pour pic	43

IV.1.3.	Organisation du programme	44

IV.1.3.1.	Organigramme principal	44

IV.1.3.2.	Sous-programme – chaine d’acquisition –	46

IV.1.4.	Simulation	47

IV.2.	PARTIE PRATIQUE (Hardware)	48

IV.2.1.	Description du système	48

IV.2.2.	Schéma synoptique	48

IV.2.3.	Alimentation	49

IV.2.4.	Alimentation stabilisée	49

IV.2.5.	Bloc de température	50

IV.2.5.1.	Capteur de température LM335	51

IV.2.6.	Bloc de pression	52

IV.2.6.1.	Capteur de pression MPX4115A	52

IV.2.7.	Bloc d’humidité	52

IV.2.8.	Bloc de traitement de données	53

IV.2.8.1.	Procédure de contrôle du convertisseur Analogique Numérique	53

IV.2.9.	Bloc d’affichage	54

IV.2.10.	Bloc d’entrée (clavier)	55

IV.2.10.1.	Principe de fonctionnement	55

IV.3.	Conclusion	58

conclusion générale	59

Bibliographie	60

Introduction générale

Introduction générale

Le bébé primature, à sa naissance, n’a pas les capacités physiques pour faire face aux changements climatiques. Pour éviter les complications et les perturbations de son organisme, qu'ils mettent sa vie en danger, l’incubateur (couveuse bébé) va permettre à l’enfant de vivre dans un environnement favorable.

Pour pouvoir suivre un nouveau-né pour qu’il complète sa croissance dans un environnement quasi identique à l’utérus de sa mère, on doit surveiller plusieurs variables,  notamment en matière de température, pression, humidité. Cependant, La mesure et la surveillance de ces variables auparavant s’effectuait avec des outils traditionnels qui n’ont pas vraiment une grande précision et fiabilité.

A la fin de l’ère moderne, c’est-à-dire, l’évolution de l’électronique, a permis l’amélioration de la qualité de l’appareillage sur les deux plans, précision et fiabilité, et sur ce qu’on appelle la technologie des circuits intégrés et microprocesseurs. La fertilité et la diversité de ce domaine nous a conduit vers la conception et la réalisation d’un circuit électronique d’une couveuse médicale, un appareil regroupant les trois critères précèdent facilitant ainsi la surveillance et le contrôle de ces derniers.

Le mémoire est réparti en 4 chapitres, une introduction et une conclusion générale.

Le chapitre I, constituera une présentation de quelques notions de base sur la néonatalogie, les couveuses bébé, leurs objectifs, la constitution de la couveuse, les déférents types de la couveuse.

Le chapitre II présente un aperçu sur les capteurs : définitions, classification, fonctionnement et utilisation dans le domaine médical.

Le chapitre III exposera des généralités sur les microcontrôleurs d’une manière générale, et en particulier l’architecture interne et externe du microcontrôleur PIC16F877.

Au dernier chapitre, nous avons résumé la conception et la réalisation de notre appareil en deux parties :

- Partie software : présente la description des différents logiciels utilisés dans ce projet : logiciel de simulation, de compilation et de programmation.

- Partie hardware : explique en détail les différents blocs constituant notre dispositif réalisé.

En fin, une conclusion générale couronne ce mémoire.

Chapitre I L’incubateur néonatal

Chapitre I

L’incubateur néonatal

Introduction

Ce premier chapitre présente la couveuse bébé, le cadre dans lequel s’inscrit ce travail    « système de contrôle de couveuse bébé ».

Nous aborderons ainsi à quelques notions de base sur la néonatalogie, les couveuses bébé, leurs objectifs, la constitution de la couveuse, les déférents types de la couveuse,

Enfin, nous donnerons un aperçu général sur les paramètres du climat dans l’habitacle.

Fig I.1 : Exemple d’un incubateur néonatal (couveuse bébé) [3].

La Néonatalogie

Définition :

Spécialité médicale qui a pour objet l’étude du fœtus et des nouveau-né  avant, pendant et après la naissance, jusqu’an 28 jour de vie. La néonatalogie s’intéresse aussi bien à l’enfant normale au celui atteint de maladies plus ou moins sévères mal formation, anomalies de développement dues à le nouveau-nés atteints de telles maladies requièrent une prise en charge hospitalière dans des unités spécialisées, une surveillance continue, pour un faible pourcentage, des soins intensifs de réanimation. [1]

On note le découpage aujourd'hui classique en :

- Prématurité (de 33 à 37 SA), SA : semaine avant

- Grande prématurité (de 28 à 32 SA),

- Très grande prématurité (de 25 à 27 SA)

- Extrême prématurité (moins de 24 SA). [2]

Les accouchements prématurés peuvent être également classés suivant leur circonstance : provoqués (pour des raisons médicales dues à la mère ou au fœtus), par rupture prématurée de la poche des eaux ou par travail prématuré débutant à poche intacte. Chaque catégorie compte globalement pour environ un tiers des accouchements prématurés, la croissance constatée du nombre de ces derniers semblant être en rapport avec la part plus grande des accouchements provoqués. [3]

Causes :

On peut distinguer trois types de causes d'accouchement prématuré.

Causes directes :

Les principales en sont les grossesses multiples, les infections génito-urinaires (streptocoque B, Escherichia Coli) ou généralisées (grippe, rubéole, toxoplasmose, listériose), les anomalies utéro-placentaires : béance cervico-isthmique, malformation utérine, insuffisance placentaire, placenta praevia, hydramnios.

Causes indirectes :

Menaçant directement la mère et/ou l'enfant, elles peuvent être, par exemple l'hypertension artérielle (HTA) maternelle et la toxémie gravidique, le retard de croissance intra-utérin (RCIU), le diabète, les alloimmunisations Rhésus, le placenta prævia hémorragique et l'hématome rétro-placentaire, la souffrance fœtale aiguë.

Facteurs de risque :

Sans être des causes à proprement parler, les facteurs de risque d'accouchement prématuré sont néanmoins importants à prendre en compte en termes de prévention. On peut en identifier plusieurs : âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 35 ans, tabagisme, alcoolisme, grossesses particulièrement rapprochées, mauvaises conditions socio-économiques avec fatigue excessive liée à la durée du travail, sa pénibilité (travail de nuit) ou aux conditions familiales, déplacements quotidiens, position debout prolongée, dénutrition relative, dépression, etc. La prématurité est sensiblement plus fréquente chez les patientes de la communauté noire. Le fait d'avoir fait un premier accouchement avant terme augmente également très sensiblement le risque de récidive.

Les grossesses multiples (gémellaires ou plus) sont responsables de près d'un cinquième des accouchements prématurés. Le travail avant terme survient dans près de 40 % des grossesses gémellaires et est quasi constant dans les autres cas. [4]

Complications

Elles sont pour l'essentiel liées à l'immaturité des grands systèmes de l'enfant né prématurément, quelle que soit la cause de la naissance prématurée.

Métaboliques

Les plus fréquentes sont l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, l'hyponatrémie, l'anémie ou l'hypothermie.

Vasculaires cérébrales

Elles sont de deux types :

La pathologie veineuse : l'hémorragie péri- et intra-ventriculaire.

La pathologie artérielle : la leuco-malacie péri-ventriculaire (LPV).

Hémodynamiques

Il s'agit principalement du retour en circulation fœtale et de la persistance du canal artériel.

Respiratoires

Les principales sont le syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né (« NRDS :Newborn Respiratory Distress Syndrome »), accompagné de la maladie des membranes hyalines et de la dysplasie broncho-pulmonaire, le syndrome apnéique du prématuré et le retard de résorption du surfactant qui réalise un syndrome interstitiel transitoire.

Hépatiques

Il s'agit principalement de l'hyperbilirubinémie provoquant l'ictère néonatal et l'hypovitaminose K1.

Digestives

Parmi les complications digestives, on rencontre surtout l'entérocolite nécrosante du nouveau-né, les résidus gastriques, le syndrome de stase duodéno-pylorique et le syndrome du bouchon méconial.

Osseuses

L'ostéopénie de la prématurité est une conséquence directe d'une déposition osseuse insuffisante ou d'une augmentation de la résorption de la matrice organique.

Immunologiques

En effet, les prématurés présentent des risques infectieux plus importants.

Sensoriels

Au niveau de la vue, il s'agit de la rétinopathie, et au niveau de l'audition, il s'agit de la surdité.

Conséquences à long terme

Le tableau ci-dessous offre une vision globale des séquelles, basé sur des données de 1991.

| Données générales chez les nourrissons de moins de 32 SA et/ou moins de 1500 g. (en %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Séquelles majeures | Séquelles mineures | Total |
| Psychomotrices | 17 | 28 | 45 |
| Visuelles | 2 | 26 | 28 |
| Respiratoires | 1 | 26 | 27 |
| Langage | 20 | 20 | 40 |
| Auditive | 2 | 4 | 6 |

Tab I.1 : statistique des conséquences chez les prématurés [5].

Les données françaises (étude EPIPAGE : Étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels), retrouvent un lien évident entre la survenue d’un handicap et l’importance de la prématurité. Près de 40 % des grands prématurés présentent des séquelles - troubles moteurs, sensoriels ou cognitifs - à l'âge de 5 ans, sévères dans 5 % des cas et modérées pour 9% des enfants. Ces données sont cohérentes avec celles issues d'autres études d'autres pays [5].

Définition, Historique et Objectif de l’incubateur

La définition du mot "Incubateur"  issu du Terme latin, in : dans, et cubage : dormir. [6]

Un incubateur néonatal artificiel également appelé « couveuse », est un dispositif médical.

C’est une enceinte fermée composé d‘un  habitacle (un caisson de plastique transparent ou boîte en plexiglas transparente) destiné à maintenir un nouveau-né  prématuré (né avant terme), une hypotrophie (né à terme avec un poids inférieur à 3 kg) et un bébé malade, car le milieu environnant «normal» ne leur convient pas, dans une ambiance thermique et hygrométrique satisfaisante (condition climatique favorables proches de celles de l'utérus maternel). Il permet la surveillance, le développement de l‘enfant et la réalisation de soins. [7]

Et il n’est pas impossible que les Égyptiens en aient appliqué le principe aux nouveau-nés, comme cela a été fait plus tard en France. Ce qu’on sait d’une façon plus certaine, c’est que la première idée de la couveuse est venue au père du philosophe Fortunius Liceti, qui l’employa pour son fils au milieu du XVIe siècle. L’exemple du médecin italien n’a été suivi que longtemps après, en 1835, par Von Ruhl, médecin de l’impératrice de Russie, qui mit en usage, à la maison des enfants trouvés de Saint-Pétersbourg, une sorte de couveuse constituée par une baignoire dans les parois de laquelle on faisait circuler continuellement de l’eau chaude. Cette couveuse fut employée plus tard à Moscou, à Paris, à Leipzig, mais sans grand succès. Ce n’est qu’en 1880 que fut trouvée la première couveuse vraiment pratique, celle qui permit de sauver d’une mort certaine les enfants «débiles». C’est un médecin français, le docteur Tarnier, qui l’avait inventée. Cette couveuse était une simple caisse en bois dont le couvercle de verre permettait de surveiller l’enfant qui y était couché. L’air y pénétrait par un orifice pratiqué à la paroi inférieure.

Fig I.2 : Une couveuse en 1880 [8].

Mais, avant d’arriver dans la caisse, l’air s’échauffait au contact d’un réservoir d’eau chaude dont la température était maintenue par une lampe à alcool placée au-dessous. Il ressortait ensuite par un orifice pratiqué à la paroi supérieure de la caisse. De cette façon, l’enfant placé dans une couveuse vivait dans une atmosphère dont la température variait suivant les cas entre 30 et 37 degrés. [8]

La couveuse à pour rôle essentiel de réguler la température de l’air qui entoure le nouveau-né prématuré. En effet, la peau du nouveau-né est si fine et ses tissus adipeux sous-cutanés sont encore si peu isolants que le nourrisson a besoin d’une température de 37° C à l’intérieur de la couveuse. Mais au fur et à mesure que grandit le nouveau-né, la température à l’intérieur de la couveuse va diminuer progressivement.

Quand l’enfant atteint les 2 kg, une température d’environ 32° C peut être suffisante.

Une autre fonction de la couveuse est d’apporter au nourrisson le supplément d’oxygène dont il a besoin car les poumons d’un prématuré sont souvent insuffisamment développés et l’air ambiant alors ne lui suffit pas.

La couveuse peut également réguler l’humidité de l’air. Très souvent en milieu hospitalier, l’air est trop sec pour les nouveau-nés et ceci en raison de la ventilation.

La couveuse protège aussi les nourrissons contre  les infections dues aux bactéries et contres les autres agents de contamination car ils y sont très sensibles. La couveuse est donc ouverte le moins possible pour préserver sa stérilité.

La couveuse diminue le risque de contact avec les agents infectieux extérieurs (bactéries, virus, champignons, etc.).

Le personnel médical contrôle et surveille le nouveau-né de très près car la couveuse est en outre équipée de nombreux instruments de mesure. Où les bébés prématurés pourront finir leurs périodes d’incubation.

Donc en conclus que les objectifs de l'incubateur est :

- Pallier à la défaillance de la thermorégulation : chaleur constante.

- Surveillance clinique de l'enfant.

- Lutter contre les infections.

- Air filtré et humidifié avec pression convenable.

- Assurer une concentration en oxygène supérieur à 21%.

Constitution d’incubateur

Il est constitue généralement d’un habitacle transparent double parois qui permet la surveillance visuelle du nouveau-nés. Cet habitacle est perce de hublots permettant le passage des mains de telle façon que le personnel médical puisse accéder directement au bébé pour des soins.

Dans laquelle il y a une réserve d'eau pour maintenir un taux d'humidité constant, pour éviter la déshydratation, qui a une grande porte sur chaque côté, pour les rares fois où on fait sortir et ré-entrer l’enfant dans l’habitacle.

Et qui a plein de petits trous et de petits passages pour laisser passer les câbles, les sondes, etc.

Dans la couveuse, il y a un petit matelas sur un socle en métal, et ce matelas est inclinable : on laisse constamment surélevée pour éviter les problèmes digestifs.

Les appareils de surveillance : 3 petites électrodes, pour surveiller le rythme cardiaque et la fréquence de respiration, un capteur au dessus : c'est un appareil qui permet de connaître le taux d'oxygène dans le sang, pour voir si la respiration est efficace.

Un écran : sur cet écran, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire apparaissent sous deux formes : un graphique et un chiffre (fréquence par minute).

Présentation des différents types incubateurs

Il existe 3 sortes d'incubateurs selon Les grands constructeurs des couveuses (General Electric Compagnie. USA) et (Mutsubyshy. Japon) :

L’incubateur fermé

Cet  incubateur fermé  est  un  équipement  de  surveillance  qui  permet  le  réchauffement,  le  maintien thermique de l'enfant et l'humidification de l'air circulant dans l'habitacle.

Il est réservé aux prématurés et aux nouveau-nés dans les secteurs de médecine, chirurgie, réanimation néonatale, maternité.

Sa conception doit permettre la réalisation aisée des soins.

Les derniers modèles sont équipés d'un habitacle à double paroi pour les incubateurs dits de réanimation et d'un bac à eau amovible (Figure I.3).

L’incubateur est composé de 3 parties :

- habitacle simple ou double à paroi en plexiglas comprenant des hublots et un module de mesure de la température. Le nouveau-né est placé dans cette partie.

- bloc technique où se situent les systèmes de chauffage, d'humidification et de régulation de la température.

- pied permettant la hauteur variable de l'incubateur.

Fig I.3 : Structure d‘un incubateur fermé [9].

Parmi les modèles et son prix :

- Couveuse électrique avec box de rangement, david yp-90 pour  3200,00€

Réglage de la température : de 20°C à 37°C avec précision : 0.1 °C. Chute max de la T° de 0.5°C lors de l''ouverture

Réglage de la concentration d’O2 : de 21% à 40%, haute concentration : 80%

Réglage de l''humidité : de 50% à 80%

Filtre stérile d''une efficacité de 99.9 %

- Couveuse électrique avec box de rangement, DAVID YP-90A  pour 3500,00€

Réglage de la température : de 20°C à 37°C avec précision : 0.1 °C. Chute max de la T° de 0.5°C lors de l''ouverture

Réglage de la concentration d''O2 : de 21% à 40%, haute concentration : 80%

Réglage de l''humidité : de 50% à 80%

Réglage de la T° du bébé de : 34 °C à 37°

- Couveuse électrique, NESTORET 5001ou 5050; pour 8500,00€

Trois différentes versions de charriots sont prévues pour adapter la couveuse aux besoins et moyens financiers de l'' usager

Toutes sont pourvues de roues, deux d’entre elles avec frein.

Fabriqué en tube d’acier, émaillé au four.

Fabriqué en tôle d’acier.

Armoire avec portes et étagères. [9]

Thermorégulation

L'air est aspiré au travers d'un filtre, il circule en passant sur une résistance chauffante. L'air chaud est entraîné par un dispositif d'hélice ou de turbine vers l'habitacle.

Régulation de la température en mode air

Ce mode nécessite 2 sondes, l‘une mesure la température dans l‘habitacle et l‘autre affiche la température de l‘enfant par l‘intermédiaire d‘une sonde cutanée.

Régulation de la température par servo-contrôle

Ce mode de régulation se fait  par l‘intermédiaire d‘une sonde cutanée fixée sur la peau de l‘enfant. Elle est reliée à un servo-contrôle qui adapte la température de l‘habitacle à celle souhaitée pour l‘enfant.

Régulation hygrométrique

Deux méthodes d'humidification sont actuellement utilisées :

Système par léchage : l'air après filtration passe sur la surface de l'eau stérile contenue dans le bac à eau.

Système de nébulisation par injection après chauffage de l'eau stérile pour obtenir de la vapeur soit par évaporation, soit par ébullition, comme montre la Figure I.5 ci-dessous. [10]

Fig I.4 : Système d‘humidification [10].

L'incubateur de transport

Cet incubateur est utilisé pour le transport des nouveau-nés vers des centres spécialisés. Il a les même caractéristiques que l‘incubateur fermé, mais n‘a pas de dispositif d‘humidification

Parmi les modèles et son prix :

Couveuse de transport modèle TI-2000 pour 8500,00 €. La température du corps et de l’air sont contrôlées par micro-ordinateur. La double cloison prévient de toute perte de chaleur de l’habitacle et diminue les effets de toute source de chaleur extérieure à l’incubateur. La couveuse est équipée d’une bouteille d’oxygène et d’un système d''oxygène supplémentaire Le panneau de réglage avec affichage digitale

L'incubateur ouvert ou radiant

Cet incubateur est une table de réanimation pédiatrique  utilisé en salle de naissance ou en unité de soins intensifs (Figure I.5).

La table radiante est utilisée en maternité et en néonatalogie lorsque l‘état de détresse de l’enfant nécessite une réanimation intensive. Elle permet une approche plus aisée et plus rapide du nouveau-né.

Fig I.5 : STRUCTURE D‘UNE TABLE RADIANTE [11].

Parmi les modèles et son prix :

Table  radiante modèle GETR-1300 pour 990,00€

Le lit est composé de draps de lit, et le corps de lit comprend une ressource radiante utilisée pour diminuer la concentration de bilirubine à l’intérieur du corps de bébé avec un système d’ouverture qui permet la réalisation des soins quand le bébé est avec sa mère. L’écran d’indication LCD peut afficher la durée de fonctionnement, le temps de traitement radiant

les paramètres du climat régnant dans l’habitacle :

Quatre paramètres du climat régnant dans l’habitacle sont pris en compte par l’appareil :

- La température de l’air ;

- Le taux d’humidité de l’air ;

- Le taux de pression de l’air ;

- Le taux d’oxygène dans l’air.

La température de l’air :

Dans l’appareil, il est possible d’agir de deux façons sur la température de l’air.

En maintenant la température de l’air à des valeurs proches d’une valeur de consigne par une Régulation thermostatique.

Asservissant la température de l’air à la température de la peau du nouveau-né. Dans ce cas, la température de l’air n’est pas constante dans l’habitacle. L’air est utilise pour fournir (absorber) de l’énergie thermique au bébé de façon a maintenir sa température constante.

Le taux d’humidité de l’air :

Les variations de température et/ou l’introduction d’oxygène peuvent faire varier considérablement le taux d’humidité dans l’air. Or, il est très dangereux de déshydrater un bébé, en particulier si c’est un prématuré. Le maintien du taux d’humidité au delà d’une certaine valeur est donc extrêmement important. Dans l’appareil étudie, ce taux est réglable en dix paliers, de la valeur d’humidité relative régnant dans la pièce contenant l’incubateur jusqu'à 85% environ.

Le taux de pression de l’air :

La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.

En tant que paramètre physique, la pression, tout comme la température, joue un rôle extrêmement important dans la plupart des domaines. Du point de vue de la thermodynamique, il s'agit d'une grandeur intensive.

La valeur de la pression dans l’habitacle doit être proche de 1 bar = 100 000 Pa (Pa : pascal)

Le taux d’oxygène dans l’air :

IL peut être utile, dans certains cas, d’augmenter le taux d’oxygène dans l’air. Dans l’incubateur étudie, il existe une option (peu utilisée en France) permettant de réguler ce taux d’oxygène dans l’habitacle. [11]

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié un dispositif médical qui s’appel couveuse bébé.

On a d’abord présenté la néonatalogie de point de vue générale ainsi que les causes, les complications et les conséquences à long terme d'accouchement prématuré.

Après cette généralité médicale nous avons pénétré dans notre sujet a partir de la définition et les objectifs de l’incubateur, constitution, et on à cité les différents types incubateurs avec présentation graphique.

Finalement au sein de ce chapitre, nous avons décrit aussi les paramètres du climat régnant dans l’habitacle (La température de l’air, Le taux d’humidité de l’air, Le taux de pression de l’air, Le taux d’oxygène dans l’air) qui se sera les variables essentiels de notre étude au prochain chapitre.

Chapitre II   Généralités sur les capteurs

Chapitre II

Généralités sur les capteurs

Introduction

Ce chapitre présente les bases indispensables à la compréhension du sujet, Nous commencerons d’abord par des notions générales sur les capteurs ainsi que définitions et caractéristiques générales. En suite nous citerons les déférents types des capteurs (actifs, passifs, etc.) et les effets physiques qui sont responsable de la transduction entre le mesurande et la réponse.

Pour finir, nous représenterons les capteurs les plus courants (température, pression et humidité) qui s’appel aussi les capteurs d’ambiance.

Définitions et caractéristiques générales

La grandeur physique objet de la mesure : humidité, température, pression, etc. est désignée comme le mesurande et représentée par m ; l’ensemble des opérations expérimentales qui concourent à la connaissance de la valeur numérique du mesurande constitue son mesurage. Lorsque le mesurage utilise des moyens électroniques de traitement du signal, il est nécessaire de produire à partir du mesurande une grandeur électrique qui en soit une représentation aussi exacte que possible : ceci signifie que la grandeur électrique et ses variations  apportent toute l’information nécessaire à la connaissance du mesurande.

Le capteur est le dispositif qui soumis à l’action d’un mesurande non électrique présente une caractéristique de nature électrique (charge, tension, courant ou impédance) désignée par s  et qui est fonction du mesurande :

s =F(m) ………………………….. (II.1)

s, est la grandeur de sortie ou réponse du capteur, m est la grandeur d’entrée ou excitation. La mesure de s doit permettre de connaître la valeur de m (figure II.1).

La relation s  = F (m) résulte dans sa forme théorique des lois physiques qui régissent le fonctionnement du capteur et dans son expression numérique de sa construction (géométrie, dimensions), des matériaux qui le constituent et éventuellement de son environnement et de son mode d’emploi (température, alimentation). [12]

Fig II.1- Exemple d’évolution d’un mesurande m et de la réponse s correspondante du capteur [12].

Pour tout capteur la relation s = F (m) sous sa forme numériquement exploitable est explicitée par étalonnage : pour un ensemble de valeurs de m connues avec précision, on mesure les valeurs correspondantes  de s ce qui permet de tracer la courbe d’étalonnage (figure II.2.a), cette dernière, à toute valeur mesurée de s, permet d’associer la valeur de m qui la détermine (figure II.2.b). [13]

Fig II.2- Courbe d’étalonnage d’un  capteur [13].

a) son Établissement,                  b) son exploitation, à

à partir de valeurs               partir des  valeurs mesurées

connues du mesurande m          de la réponse s du capteur

Pour des raisons de facilité d’exploitation on s’efforce de réaliser le capteur, ou du moins de l’utiliser, en sorte qu’il établisse une relation linéaire entre les variations Δs de la grandeur de sortie et celles Δm de la grandeur d’entrée :

Δs= S · Δm…………………….. (II.2)

S est la sensibilité du capteur.

Un des problèmes importants dans la conception et l’utilisation d’un capteur est la constance de sa sensibilité S qui doit dépendre aussi peu que possible :

- de la valeur de m (linéarité) et de sa fréquence de variation (bande passante).

- du temps (vieillissement).

- de l’action d’autres grandeurs physiques de son environnement qui ne sont pas l’objet de la mesure et que l’on désigne comme grandeurs d’influence.

En tant qu’élément de circuit électrique, le capteur se présente, vu de sa sortie :

- soit comme un générateur, s  étant une charge, une tension ou un courant et il s’agit alors d’un capteur actif ;

- soit comme une impédance, s  étant alors une résistance, une inductance ou une capacité : le capteur est alors dit passif. [14]

Cette distinction entre capteurs actifs et passifs basée sur leur schéma électrique équivalent traduit en réalité une différence fondamentale dans la nature même des phénomènes physiques mis en jeu.

Le signal électrique est la partie variable du courant ou de la tension qui porte l’in- formation liée au mesurande : amplitude et fréquence du signal doivent être liées sans ambiguïté à l’amplitude et à la fréquence du mesurande. Un capteur actif qui est une source, délivre immédiatement un signal électrique, il n’en est pas de même d’un capteur passif dont les variations d’impédance ne sont mesurables que par les modifications du courant ou de la tension qu’elles entraînent dans un circuit par ailleurs alimenté par une source extérieure. Le circuit électrique nécessairement associé à un capteur passif constitue son conditionneur et c’est l’ensemble du capteur et du conditionneur qui est la source du signal électrique [15].

Capteurs actifs

Fonctionnant en générateur, un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d’énergie propre au mesurande : énergie thermique, mécanique ou de rayonnement. Les plus importants parmi ces effets sont regroupés (tableau II.1), dans la suite du paragraphe, on en donne une description sommaire destinée à éclairer leur mode d’application. [16]

| Mesurande |  | Effet utilisé |  | Grandeur de sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température |  | Thermoélectricité |  | Tension |
| Flux de rayonnement optique |  | Pyroélectricité Photoémission Effet photovoltaïque Effet photoélectromagnétique |  | Charge, Courant, Tension |
| Force, pression, accélération |  | Piézoélectricité |  | Charge |
| Vitesse |  | Induction électromagnétique |  | Tension |
| Position (aimant) | Effet Hall |  | Tension |  |

Tab II.1- Capteurs actifs : principes physiques de base [16].

Effet thermoélectrique

Un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente dont  les jonctions sont à des températures T1  et T2  est le siège d’une force électromotrice et (T1, T2).

Application : détermination à partir de la mesure de e d’une température inconnueT1  lorsque T2  (0 ◦C par exemple) est connue (figure II.3.a).

Effet pyroélectrique

Certains cristaux dits pyroélectriques, le sulfate de tri glycine par exemple, ont une polarisation électrique spontanée qui dépend de leur température ; ils portent en surface des charges électriques proportionnelles à cette polarisation et de signes contraires sur les faces opposées.

Application :

Un flux de rayonnement lumineux absorbé par un cristal pyroélectrique élève sa température ce qui entraîne une modification de sa polarisation qui est mesurable par la variation de tension aux bornes d’un condensateur associé (figure II.3.b).

Effet piézoélectrique

L’application d’une force et plus généralement d’une contrainte mécanique à certains matériaux dits piézoélectriques, le quartz par exemple, entraîne une déformation qui suscite l’apparition de charges électriques égales et de signes contraires sur les faces opposées.

Application :

Mesure de forces ou de grandeurs s’y ramenant (pression, accélération) à partir de la tension que provoquent aux bornes d’un condensateur associé à l’élément piézoélectrique  les variations de sa charge (figure II.3.c).

Effet d’induction électromagnétique

Lorsqu’un conducteur se déplace dans un champ d’induction fixe, il est le siège d’une f.é.m. proportionnelle au flux coupé par unité de temps, donc à sa vitesse de déplacement.

De même, lorsqu’un circuit fermé est soumis à un flux d’induction variable du fait de son déplacement ou de celui de la source de l’induction (aimant par exemple), la f.é.m. dont il est le siège est égale (et de signe contraire) à la vitesse de variation du flux d’induction.

Application :

La mesure de la f.é.m. d’induction permet de connaître la vitesse du déplacement qui est à son origine (figure II.3.d).

Effets photoélectriques

On en distingue plusieurs, qui diffèrent par leurs manifestations mais qui ont pour origine commune la libération de charges électriques dans la matière sous l’influence d’un rayonnement lumineux ou plus généralement électromagnétique, dont la longueur d’onde est inférieure à une valeur seuil, caractéristique du matériau

Effet photoémissif

Les électrons libérés sont émis hors de la cible éclairée et forment un courant collecté par application d’un champ électrique.

Effet photovoltaïque

Des électrons et  des trous  sont  libérés au  voisinage d’une  jonction  de semi-conducteurs P et N illuminée, leur déplacement dans le champ électrique de la jonction modifie la tension à ses bornes.

Effet photo électromagnétique

L’application d’un champ magnétique perpendiculaire au rayonnement provoque dans le matériau éclairé l’apparition d’une tension électrique dans la direction normale au champ et au rayonnement.

Applications :

Les effets photoélectriques qui permettent d’obtenir courant ou tension fonction de l’éclairement d’une cible sont à la base de méthodes de mesure des grandeurs photométriques d’une part, et ils assurent d’autre part, la transposition en signal électrique des informations dont la lumière peut être le véhicule (figure II.3.e).

Effet Hall

Un matériau, généralement semi-conducteur et sous forme de plaquette, est parcouru par un courant I  et soumis à une induction B faisant un angle θ avec le courant. Il apparaît, dans une direction perpendiculaire à l’induction et au courant une tension VH  qui a pour expression :

VH  = KH · I · B · sin θ…………………….. (II. 3)

Où KH dépend du matériau et des dimensions de la plaquette.

Application :

Un aimant lié à l’objet dont on veut connaître la position détermine les valeurs de B et θ au niveau de la plaquette : la tension VH, qui par ce biais est fonction de la position de l’objet en assure donc une traduction électrique (figure II.3.f).

Remarque :

Les capteurs basés sur l’effet Hall peuvent être classés parmi les capteurs actifs puisque l’information est liée à une f.é.m. ce ne sont cependant pas des convertisseurs d’énergie car c’est la source du courant I et non le mesurande qui délivre l’énergie liée au signal [17] [15].

Fig II.3- Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (a) thermoélectricité, (b) pyroélectricité, (c) piézoélectricité, (d) induction électromagnétique, (e) photoélectricité, (f) effet Hall [17].

Capteurs passifs

Il s’agit d’impédances dont l’un des paramètres déterminants est sensible au mesurande. Dans l’expression littérale d’une impédance sont présents des termes liés :

    - d’une part à sa géométrie et à ses dimensions.

    - d’autre part aux propriétés électriques des matériaux : résistivité ρ, perméabilité magnétique μ, constante diélectrique ε.

La variation d’impédance peut donc être due à l’action du mesurande :

- soit sur les caractéristiques géométriques ou dimensionnelles.

  - soit sur les propriétés électriques des matériaux.

  - soit plus rarement sur les deux simultanément.

Les paramètres géométriques ou dimensionnels de l’impédance peuvent varier si le capteur comporte soit un élément mobile, soit un élément déformable.

Dans le premier cas, à chaque position de l’élément mobile correspond une valeur de l’impédance et la mesure de celle-ci permet de connaître la position ; c’est le principe d’un grand nombre de capteurs de position ou de déplacement : potentiomètre, inductance à noyau mobile, condensateur à armature mobile.

Dans le second cas, la déformation résulte de forces ou de grandeurs s’y ramenant (pression, accélération), appliquées soit directement soit indirectement au capteur : armature d’un condensateur soumise à une pression différentielle, jauge d’extensométrie liée rigidement à une structure soumise à contrainte. La modification d’impédance qu’entraîne la déformation du capteur est liée aux efforts auxquels celui-ci ou la structure intermédiaire se trouve soumis et elle en assure une traduction électrique.

Les propriétés électriques des matériaux, selon la nature de ces derniers, peuvent être sensibles à des grandeurs physiques variées : température, éclairement, pression, humidité... Si l’une  seule de ces grandeurs est susceptible d’évolution,  toutes les autres étant maintenues constantes il s’établit une correspondance univoque entre la valeur de cette grandeur et celle de l’impédance du capteur. La courbe d’étalonnage traduit cette correspondance et permet, à partir de la mesure de l’impédance de déduire la valeur de la grandeur physique agissante qui est le mesurande. [18]

Le (tableau II.2) donne un aperçu des divers mesurandes susceptibles de modifier les propriétés électriques de matériaux employés pour la réalisation de capteurs passifs ; on y remarque, en particulier, la place importante des capteurs résistifs.

| Mesurande | Caractéristique électrique sensible | Types de matériaux utilisés |
| --- | --- | --- |
| Température Très basse température | Résistivité Constante diélectrique | Métaux : platine, nickel, cuivre. Semi-conducteurs. Verres. |
| Flux de rayonnement optique | Résistivité | Semi-conducteurs. |
| Déformation | Résistivité Perméabilité magnétique | Alliages de nickel, silicium dopé. Alliages ferromagnétiques. |
| Position (aimant) | Résistivité | Matériaux magnéto-résistants : bismuth, antimoniure d’indium. |
| Humidité | Résistivité Constante diélectrique | Chlorure de lithium Alumine ; polymères. |
| Niveau | Constante diélectrique | Liquides isolants. |

Tab II.2- Capteurs passifs : principes physiques et matériaux [18].

- L’impédance d’un capteur passif et ses variations ne sont mesurables qu’en intégrant le capteur dans un circuit électrique, par ailleurs alimenté et qui est son conditionneur. Les types de conditionneurs le plus généralement utilisés sont :

- le montage potentiométrique : association en série d’une source, du capteur et d’une impédance qui peut être ou non de même type,

- le pont d’impédances dont l’équilibre permet la détermination de l’impédance du capteur ou dont le déséquilibre est une mesure de la variation de cette impédance ;

- le circuit oscillant qui contient l’impédance du capteur et qui est partie d’un oscillateur dont il fixe la fréquence,

- l’amplificateur opérationnel dont l’impédance du capteur est l’un des éléments déterminants de son gain.

Le choix d’un conditionneur est une étape importante dans la réalisation d’un ensemble de mesure. C’est, en effet, l’association  capteur-conditionneur qui détermine le signal électrique ; de la constitution du conditionneur dépendent un certain nombre de performances de l’ensemble de mesure : sensibilité, linéarité, insensibilité à certaines grandeurs d’influence.

Corps d’épreuve Capteurs composites

Pour des raisons de coût ou de facilité d’exploitation, on peut être amené à utiliser un capteur, non pas sensible au mesurande mais à l’un de ses effets. Le corps d’épreuve est le dispositif qui, soumis au mesurande étudié en assure une première traduction en une autre grandeur physique non-électrique, le mesurande secondaire, qu’un capteur adéquat traduit alors en grandeur électrique (figure II.4). L’ensemble formé par le corps d’épreuve et un capteur actif ou passif constitue un capteur composite.

Fig II.4- Structure d’un capteur composite [20].

Les corps d’épreuve  sont très utilisés pour la mesure de grandeurs mécaniques : celles-ci imposent au corps d’épreuve des déformations ou des déplacements aux- quels un capteur approprié est sensible.

Ainsi, par exemple, une traction F exercée sur une barre (longueur L, section A, module d’Young Y) entraîne une déformation ΔL/L qui est mesurable par la variation

ΔR /R de la résistance d’une jauge collée sur la barre, connaissant :

  - d’une part, l’équation du corps d’épreuve qui lie la traction, mesurande primaire, à la déformation, mesurande secondaire :

∆LL=1Y×FA  …………………..(II.4)

  - et d’autre part l’équation du capteur liant sa grandeur d’entrée, ici la déformation, à sa réponse électrique ΔR /R soit :                         
                                         ∆RR=K×∆LL  …………………. (II.5)

K étant le facteur de jauge,

On en déduit la relation entre traction et variation de résistance :

∆RR=KY×FA……………………. (II.6)

De même, une pression est mesurable au moyen d’une membrane, corps d’épreuve, dont la déformation est traduite électriquement par une jauge de contrainte. La membrane d’un microphone électrodynamique est un corps d’épreuve car c’est de son mouvement, conséquence de la pression acoustique à laquelle elle est soumise, que résulte le signal électrique. [20]

Dans un accéléromètre, la masse sismique est le corps d’épreuve qui convertit l’accélération, mesurande primaire, en une force d’inertie, mesurande secondaire auquel est sensible un capteur piézoélectrique.

La relation qu’établit le corps d’épreuve entre les mesurandes primaire et secondaire est très souvent linéaire : c’est le cas en particulier pour les déplacements et déformations résultant de contraintes mécaniques, à condition que ne soit pas dépassée la limite d’élasticité  du corps d’épreuve. Les performances de l’association  corps d’épreuve-capteur doivent être déterminées par un étalonnage global de l’ensemble qu’ils constituent afin qu’il soit tenu compte des modifications éventuelles que leur montage et leur liaison apportent à leurs caractéristiques individuelles « à vide ».

Grandeurs d’influence

Le capteur, de par ses conditions d’emploi, peut se trouver soumis non seulement au mesurande mais à d’autres grandeurs physiques dont les variations sont susceptibles d’entraîner un changement de la grandeur électrique de sortie qu’il n’est pas possible de distinguer de l’action du mesurande. Ces grandeurs physiques «parasites» aux quelles la réponse du capteur peut être sensible sont les grandeurs d’influence. Ainsi, par exemple :

  - la température est grandeur d’influence pour un capteur optique comme la résistance photoconductrice,

  - il en est de même pour le champ magnétique vis-à-vis d’un capteur thermométrique comme la résistance de germanium.

Les principales grandeurs d’influence sont :

  - la température, qui modifie les caractéristiques électriques, mécaniques et dimensionnelles des composants du capteur,

  - la pression, l’accélération et les vibrations susceptibles de créer dans certains éléments constitutifs du capteur des déformations et des contraintes qui altèrent la réponse,

  - l’humidité à laquelle certaines propriétés électriques comme la constante diélectrique ou la résistivité peuvent être sensibles et qui risque de dégrader l’isolation électrique entre composants du capteur ou entre le capteur et son environnement,

  - les champs magnétiques variables ou statiques ; les premiers créent des f.é.m. d’induction qui se superposent au signal utile, les seconds peuvent modifier une propriété électrique, comme la résistivité lorsque le capteur utilise un matériau magnéto-résistant.

  - la tension d’alimentation (amplitude et fréquence) lorsque, comme pour le transformateur différentiel, la grandeur électrique de sortie en dépend de par le principe même du capteur.

Si l’on désigne par g1,  g2...  les grandeurs d’influence, la relation entre grandeur électrique de sortie s et mesurande m, qui dans le cas idéal serait :

s = F (m) ……………………. (II.7)

Devient:                          s = F (m, g1, g2 ...) ……………………. (II.8)

Afin de pouvoir déduire de la mesure de s et la valeur de m, il est donc nécessaire :

  - soit de réduire l’importance des grandeurs d’influence au niveau du capteur en le protégeant par un isolement adéquat : supports antivibratoires, blindages magnétiques,

  - soit de stabiliser les grandeurs d’influence à des valeurs parfaitement connues et d’étalonner le capteur dans ces conditions de fonctionnement : enceinte thermo statée ou à hygroscopie contrôlée, sources d’alimentation régulées,

  - soit enfin d’utiliser des montages qui permettent de compenser l’influence des grandeurs parasites : pont de Wheatstone avec un capteur identique placé dans une branche adjacente au capteur de mesure [21].

les capteurs d’ambiance dans la couveuse

Capteur de température LM335

Le LM335 est un capteur de température analogique précis est facilement calibré  qui produit une tension proportionnelle à la Température (en kelvin).Il permet de repérer la température (en °C ou en K) sur le cadran d'un voltmètre ou à l’aide d’un ordinateur. Il délivre entre ses bornes une tension proportionnelle à la température absolue.

Pour cela il doit être traversé par un courant dont l'intensité soit telle que :

400 µA < I < 5 mA.

On a alors U = a.T avec a = 10 mV.K-1.

Exemple : T = 273 K donc U = 2,73 V.

Le LM335 appartient à une famille de capteurs qui se distinguent par leurs plages d'utilisation:

LM135 : - 55 °C < T < +150 °C

LM235 : - 47 °C < T < +125 °C

LM335 : - 40 °C < T < +100 °C

En effet, le LM335 se comporte comme une diode Zener (une diode qui maintient une tension quasi constante à ses bornes sur une plage large d'intensité). Pour peu qu'on lui fournisse suffisamment de courant (entre 450µA et 5mA), on peut lire la température en °K par pas de 10 mV.

La plage des °K est la même que celle des °C à la différence près que 0°K = -273,15 °C. Ainsi, à 20°C, la température sera de 293,15 °K. Ce qui correspond à 293,15°K*10mV = 2,9315 V

- Avec une impédance dynamique inferieur à 1Ω.

- La plage de mesure va de - 40°C à + 100 °C.

- La sensibilité est de 10 mV / K.

A 0°C (273,1 K), cela donne une tension continue de 2,731 V.

A +20°C (293,1 K) : 2,931 V.

A -20 °C (253,1 K) : 2,531 V

Le montage le plus utilisé pour ce composant est donnée par figure (II.6).

Fig II.5- variation de la tension en fonction de la température appliquée sur LM335 [22].

Fig II.6- schéma équivalent pour LM355 [22].

Capteur d’humidité HIH5030

Les capteurs d’humidité séries HIH-50xx sont connus spécifiquement pour les utilisateurs OEM grand volume.

Caractéristiques :

Boitier plastique moule revenu thermiquement

Sortie à tension quasi-linéaire en fonction du % HR Plage de température de fonctionnement : -40 °C a 85 °C

Plage d’humidité de fonctionnement : 0 ~ 100%. [22]

Tension (v)

Croissante RH

Chute RH

Humidité relative (%RH)

Fig II.7-  la tension de sortie en fonction de l’humidité Relative

(À 25 °C et 3.3 V) appliquée sur HIH5030 [22].

Capteur de pression MPX4115A

Capteur de pression Freescale à grande sensibilité et linéarité. Plage de mesure: 15 à 115 kPa. Le capteur MPX4115A fournit, entre les bronches 1 et 2, une tension flottante proportionnelle à la pression ambiante. La sensibilité du capteur dépend de sa tension d'alimentation. C'est pourquoi on utilise un régulateur (5 V) pour alimenter le capteur.

La sensibilité est alors d'environ 0,024 mV / hPa, soit 24 mV pour 1000 hPa

On rappelle que :

1 hPa = 1 hectopascal = 100 pascals, 1 bar = 100 000 pascals,

1 mbar = 1 hPa

Pression atmosphérique moyenne : 1013,25 hPa

Fig II.8- Schéma équivalent pour MPX4115A [23].

Données techniques :

Tension de fonctionnement : 4.85V - 5.35 V (Vcc)

Courant: 7mA - 10mA

Gamme de température : de -40°C jusqu’a 125°C

Fonction de transfert de (MPX4115A) :

Vout = VS × (0.009 x P – 0.095) ± (erreur de pression × facteur de température × 0.009 × VS) et VS = 5.1 ± 0.25 Vdc [23] [24].

Tension de sortie(v)

Pression (kPa)

Fig II.9- la tension de sortie (typique, maximum, minimum)  en fonction de la pression appliquée sur le MPX4115A [24].

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté les bases indispensables à la compréhension de notre  sujet. On a d’abord vu les notions générales des capteurs et ces définitions et caractéristiques générales. Puis nous avons abordé les déférents types des capteurs (actifs, passifs, etc.) et leurs principes de fonctionnement, et on a fini par la présentation des capteurs les plus courants (température, pression et humidité).

Dans le chapitre suivant, nous nous attacherons à savoir faire comment commander les capteurs précédents à l’aide d’un microcontrôleur (PIC)

Chapitre III    Présentation de pic 16F877

Chapitre III

Présentation de pic 16F877

Introduction

De nombreux types de microcontrôleurs ont désormais pris place dans notre vie quotidienne, que ce soit pour piloter les différents programmes d’une machine à laver ou encore pour sélectionner les chaines d’un téléviseur.les microcontrôleurs PIC commercialisés depuis plus de 20 ans sur le marché font partie de ces composants ayant des possibilités d’interfaçage impressionnantes, sans cesse enrichies par de nouveaux périphériques.

Hier, avant de se lancer dans une réalisation électronique ou d’un automatisme, il était important de se demander s’il fallait adopter une base à microcontrôleur, ou bien faire appel  à de la logique traditionnelle. Aujourd’hui, la question ne se pose pratiquement plus, la souplesse d’emploi et le prix de revient de ces composants étant si séduisants qu’ils ont eu raison de la question. Ces microcontrôleurs permettent simplement, à l’aide de périphériques spécifiques, de concevoir des applications ayant des possibilités de maintenance et de diagnostic à distance. [25]

Dans ce chapitre nous décrirons l’architecture interne et externe du microcontrôleur Pic 16F877 dans une première partie, puis nous aborderons sa programmation.

Les avantages et les inconvénients des Microcontrôleurs

Les avantages

Un Pic est un microcontrôleur, c'est à dire une unité de traitement de l'information de type microprocesseur à laquelle on a ajouté des circuits internes permettant de réaliser des montages sans nécessiter l'ajout de composants externes. Les Pics sont des composants dits RISC (Reduced Instructions Set Computer), ou encore (composant à jeu d'instructions réduit).

Les microcontrôleurs présentent les avantages suivant :

Simplification du tracé du circuit imprimé du à l’intégration de plusieurs périphériques (ROM, RAM, convertisseurs et PORTS E/S)

L’augmentation de la fiabilité du système puisque, le nombre des composants  diminuant, le nombre des connexions composants/supports ou composants/circuits imprimés diminue.

Les inconvénients

Ne convient pas nécessairement à tous les problèmes : un microcontrôleur n’offre pas une grande puissance de calcul. On ne peut pas toujours utiliser tous les périphériques simultanément : pour diminuer les couts, certaines broches sont multiplexées ; il faut disposer d’un outil de développement, (spécifique / compilateur, simulateur). [26]

Structure interne d’un microcontrôleur

Les PIC, au même titre que les microprocesseurs, sont composés essentiellement de registres ayant chacun une fonction bien définie en plus ils possèdent également des périphériques intégrés, tels qu'une mémoire de type ROM et/ou RAM, des Timers, des ports d'entrées/ sorties ou bien encore des convertisseurs analogique/numérique.

Les Pics sont des composants dits RISC (Reduced Instructions Set Computer), et à Architecture Harvard (figure. III.1.) [27]

Fig. III.1 Structure interne d’un Pic [27].

Contrôle d’interruption

ROM UVPROM OTPROM

RAM

EEPROM

TIMER 1

TIMER 2

Interface spécifique

CPU

Oscillateur

Contrôleur de bus de données

Port d’E/S

Port série

RXD      TV

Interruptions externes

Selon le type de PIC utilisé, on trouvera dans la structure interne un certain nombre de registres et  de périphériques possédant des caractéristiques différentes :

- La taille de la RAM interne ;

- La mémoire EEPROM intégrée ;

- Le type de mémoire programme: FLASH, EPROM ou OTP et la taille de celle-ci ;

- Le Timer intégré ;

- Les convertisseurs analogique/numérique intégrés.

Différentes familles des Pics

Il y a trois grandes familles de Pic:

  - La famille Base Line, qui utilise des mots d’instructions de 12 bits.

  - La famille Mid-Range, qui utilise des mots de 14 bits (comme le pic 16F877).

  - La famille High-End, qui utilise des mots de 16 bits.

Tous les microcontrôleurs Pic Mid-Range ont un jeu de 35 instructions et 4 sources d’interruptions :

- Interruption externe commune avec la broche RB0.

- Interruption due au TIMER.

- Interruption  sur changement d’état des broches de port RB0 à RB1.

- Interruption  de fin d’écriture en EEPROM.

Pour identifier un PIC, on utilise simplement son numéro.

- Les 2 premiers chiffres indiquent la catégorie du microcontrôleur Pic, 16 indique une Pic Mid-Range.

- Vient ensuite parfois une lettre :

- L: Celle-ci indique que le microcontrôleur Pic peut fonctionner avec une plage de tension plus tolérante.

- C indique que la mémoire programme est une EPROM ou une  EEPROM.

- CR pour indiquer une mémoire de type  ROM.

- F pour indiquer une mémoire de type FLASH.

Les microcontrôleurs PIC sont des composants STATIQUES, c’est à dire que la fréquence d’horloge peut être abaissée jusqu’à l’arrêt complet sans perte de données et sans dysfonctionnement.

Par exemple le Pic 16F877-20 est un MID-RANGE (16) où la mémoire programme est de type FLASH (F) et réinscriptible de type 877 et capable d’accepter une fréquence d’horloge de 20MHz.

| 16 | F | 877 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indique la famille Mid-Range. | mémoire de type FLASH | Identité | - Fréquence d’horloge de 20 Mhz. |

Le choix d’un microcontrôleur

Le choix d’un PIC est directement lié bien sur à l’application envisagée

- Il faut dans un premier temps déterminer le nombre d’entrées-sorties nécessaires pour l’application. Ce nombre d’entrées-sorties nous donne une première famille de PIC

- Il faut ensuite déterminer si l’application nécessite un convertisseur analogique-numérique ce qui va centrer un peu plus vers le choix d’une famille de PIC

- La rapidité d’exécution est un élément important, il faut consulter les DATA-BOOK pour vérifier la compatibilité entre la vitesse max. du PIC choisi et la vitesse max nécessaire au montage.

- La taille de la RAM interne et la présence ou non d’une EPROM pour mémoriser des données est également important pour l’application souhaitée.

- La longueur du programme de l’application détermine la taille de la mémoire programme du PIC recherché.

Il est parfois judicieux de réaliser l’application en ajoutant un circuit externe au PIC, cette solution peut faciliter la programmation et diminuer le cout de revient. [25]

Dans tous les cas il est indispensable de disposer soit d’un DATA-BOOK ou bien d’un tableau comparatif pour choisir le PIC le plus adapté à l’application envisagée.

Le microcontrôleur Pic 16F877

Organisation externe du Pic 16F877

Le Pic 16F877 est un circuit intègre contenu dans un boîtier  nommer « DIL 40 », il présente 40 broches, 20 de chaque coté (figure. III.2). Les broches sont virtuellement numérotées de 1 à 40. La 1ere broche est placé dans le coin situé à gauche de l’encoche de repérage

Fig III.2 : Brochage du PIC 16F877 [26].

Le boîtier du Pic 16F877 comprend 40 pins :

- 33 pins d’entrées/sorties,

- 4 pins pour l’alimentation : Les broches VDD (broches 11 et 32) et VSS (broches 12 et 31) servent à alimenter le Pic. La présence de ces 2 pins s’explique pour une raison de dissipation thermique car les courants véhiculés dans le PIC sont loin d’être négligeables du fait des nombreuses entrées/sorties disponibles.

- 2 pins pour l’oscillateur : Les broches OSC1 (CLKIN) et OSC2 (CLOUT) permettent de faire fonctionner l’oscillateur interne du Pic qui peut être un quartz, un résonateur céramique, un oscillateur externe ou un réseau RC dont le rôle est de créer des impulsions de fréquences élevées.

- 1 pin pour le reset (MCLR) : cette broche sert à initialiser le Pic en cas de la mise sous tension, de remise à zéro externe, de chien de garde et en cas de la baisse de tension d’alimentation.

Lors de la programmation, la broche MCLR doit être portée à un niveau compris entre 12 V et 14 V et le PIC16F877 commence à programmer en appliquant un signal d’horloge sur la broche RB6 (broche 39) et les informations binaires transitent en série sur la broche RB7 (broche 40). Chacune des informations qui transitent sur la broche RB7 est validée à la retombée du signal d’horloge sur la broche RB6 [26].

Caractéristiques Principales du Pic 16F877

Le Pic 16F877 est caractérisé par :

- Une fréquence de fonctionnement élevée, jusqu’à 20 MHz

- Une mémoire vive de 368 octets.

- Une mémoire EEPROM pour sauver des paramètres de 256 octets.

- Une mémoire morte de type FLASH de 8 Kmots (1mot = 14 bits), elle est réinscriptible à volonté.

- Chien de garde WDT.

- 33 Entrées et sorties.

- Chaque sortie peut sortir un courant maximum de 25 mA

- 3 Temporisateurs : TIMER0 (8 bits avec prédiviseur), TIMER1 (16 bits avec prédiviseur avec possibilité d’utiliser une horloge externe réseau RC ou QUARTZ) et TIMER2 (8 bits avec prédiviseur et postdiviseur)

- 2 entrées de captures et de comparaison avec PWM (Modulation de Largeur d’impulsions)

- Convertisseur Analogique Numérique 10 bits avec 8 entrées multiplexées maximum

- Une interface de communication série asynchrone et synchrone (USART/SCI)

- Une interface de communication série synchrone (SSP/SPI et I2 C)

- Une tension d'alimentation entre 2 et 5.5 V [27].

Architecture interne du Pic 16F877

Le Pic 16F877 et d’architecture de type Harvard, les données sont placées dans une mémoire de type RAM de 368 octets. La mémoire programme est constituée de mot de 14 octets, et de type FLASH (non volatile).

La figure suivante présente l’architecture interne du Pic 16F877 :

Fig III.3 : Architecture interne du Pic16F877 [27].

L’unité Arithmétique et logique (ALU)

L'ALU est une Unité Arithmétique et logique de 8 bits qui réalise les opérations arithmétiques  et  logique de base. L’ALU travail avec l'accumulateur W qui est un registre de travail à 8 bits, toutes les opérations à deux opérandes passent par lui. On peut avoir:

- Une instruction sur un seul opérande qui est en général un registre situé dans la RAM.

- Une instruction sur 2 opérandes. Dans ce cas, l'un des deux opérandes est toujours l'accumulateur W, l'autre peut être soit un registre soit une constante.

Pour les instructions dont un des opérandes est un registre, le résultat peut être récupéré  soit dans l'accumulateur, soit dans le registre lui-même.

L'horloge

L'horloge peut être soit interne soit externe. L'horloge interne est constituée d'un oscillateur à quartz ou d'un oscillateur RC. Avec l'oscillateur à quartz, on peut avoir des fréquences allant jusqu'à 20 MHz.

Fig III.4 : Schéma électrique de l'horloge [27].

Le filtre passe bas (Rs, C1) limite les harmoniques dus à l'écrêtage et réduit l'amplitude de l'oscillation. Avec un oscillateur RC, la fréquence de l'oscillation est fixée par Vdd, Rext et Cext. Elle peut varier légèrement d'un circuit à l'autre.

Différente Mémoires du PIC 16F877

Le PIC 16F877 contient trois types de mémoires :

Mémoire vive RAM

Cette mémoire contient les registres de configuration du Pic ainsi que les différents registres de données. Elle contient également les variables utilisées par le programme.

Cette mémoire RAM disponible sur le 16F877 est de 368 octets, elle est répartie de la manière suivante:

- 80 octets en banque 0, adresses 0x20 à 0x6F

- 80 octets en banque 1, adresses 0xA0 à 0xEF

- 96 octets en banque 2, adresses 0x110 à 0x16F

- 96 octets en banque 3, adresses 0x190 à 0x1EF

- 16 octets communs aux 4 banques, soit 0x70 à 0x7F; 0xF0 à 0xFF; 0x170 à 0x17F; 0x1F0 à 0x1FF

Mémoire morte FLASH

C'est dans celle-ci qu'est stocké le programme du Pic. Après compilation du fichier source, le compilateur génère un fichier « .hex », Celui-ci est transféré ensuite dans la mémoire programme du PIC à l'aide du programmateur. La capacité de cette mémoire est de 8Kmots. [28]

Cette mémoire n'est pas reliée au bus de données (DATA Bus), elle sert à stocker le programme du Pic, mais pas les variables du programme. L'avantage de cette mémoire c'est qu'on peut l'effacer et la réécrire facilement.

Fig. III.5 Mémoire De Programme [28].

Mémoire EEPROM

Cette mémoire est de 256 octets, elle est électriquement effaçable, réinscriptible et stable. Ce type de mémoire est d’accès plus lent, elle est utilisée pour sauver des paramètres. L’adresse relative de l’accès EEPROM est comprise entre 0000 et 00FF, ce qui nous permet d’utiliser qu’un seul registre de huit bits pour définir cette adresse

Les registres

Les principaux registres internes utilisés pour désigner un emplacement mémoire sont:

- Le registre « W » : Ce registre est un registre utilisé par les pics pour réaliser toutes sortes de calculs donc joue le rôle de l’accumulateur.

- Les registres TRISA, TRISB et TRISD : Ils sont utilisés pour la définition du sens de fonctionnement des ports parallèles PORTA, PORTB et PORTD respectivement.

- Le registre INTCON (INT errupt CON trol) : Ce registre sert au contrôle global des interruptions.

| GIE | PEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les registres PIE1, PIE2, PIR1 et PIR2 : Ces composants disposent de plus de sources d’interruptions que ne peut en gérer le registre INTCON. Donc, les autorisations d’interruptions vont se trouver dans d’autres registres

- Ces registres sont PIE1 et PIE2. Les flags correspondants se trouvent quant à eux dans les registres PIR1 et PIR2.

- Le registre d’état (STATUS) : Ce registre contient un certain nombre de bits d’état de l’unité centrale (figure.III.5), chaque bit à une signification particulière. Il est principalement utilisé pour tout ce qui concerne les tests, il est donc également d’une importance fondamentale.

Ce registre est principalement utilisé en cas de tests. Il est donc également d’une importance fondamentale.

Fig. III .6 Le Registre d'état [29].

- Le registre OPTION : Ce registre est utilisé pour programmer les options de fonctionnement de l`horloge temps réel et du watchdog.

- Le registre tmr0 : Ce registre, contient tout simplement la valeur actuelle du timer0. on peut écrire ou lire tmr0.

- Le registre T1CON : Ce registre, situé en banque 0, permet de configurer le timer1

- Le registre T2CON : Ce registre, situé en banque 0,  permet de paramétrer pré-diviseur et post-diviseur, ainsi que d’autoriser ou non le fonctionnement du timer2.

- Les registres CCP1CON et CCP2CON : Ces registres ont la même fonction, simplement CCP1CON concerne le module CCP1, tandis que CCP2CON concerne  le module CCP2. Ce registre CCP x CON permet donc, en toute logique, de déterminer le mode de fonctionnement du module CCPx. « x » remplace « 1 » ou « 2 » suivant le module utilisé. [25] [29]

Les Ports d’entrées/sorties

Le PIC 16F877 dispose de 5 PORTS (A, B, C, D et E). Tous les ports d'entrées sorties sont bidirectionnels. La plupart des lignes ont une double fonction.

- Port A : 6 pins I/O numérotées de RA0 à RA5.

- Port B : 8 pins I/O numérotées de RB0 à RB7.

- Port C : 8 pins I/O numérotées de RC0 à RC7.

- Port D : 8 pins I/O numérotées de RD0 à RD7.

- Port E : 3 pins I/O numérotées de RE0 à RE2

Tous ces ports se trouvent dans la banque 0, mais tous leurs registres se trouvent dans la banque 1, pour déterminer les modes des ports (I/O), il faut sélectionner leurs registres TRISX:

- Le positionnement d’un bit à « 1 » place le pin en entrée.

- Le positionnement de ce bit à « 0 » place le pin en sortie.

Notez, comme pour tous les ports, que la mise sous tension du PIC, et tout autre reset, force tous les bits utiles de TRISx à 1, ce qui place toutes les pins en entrée.

Fig. III.7  Les ports d’entrées/Sorties du PIC 16F877.

Le Port A

Le port A est formé de six pins numérotées de RA0 à RA5 qui peuvent être utilisées comme des entrées pour le Convertisseur Analogique/ Numérique ou utilisé pour le TIMER 0, dans ce dernier cas le pin RA4 sera utilisé comme entrée pour configurer TOCKI est de type drain ouvert. On peut utiliser ce port, soit pour la conversion analogique /numérique, soit en mode (I/O).

Le Port B

Le PORTB est configuré en entrée si le registre TRISB est mis à 1 et lorsque ce dernier est mis 0 le PORTB est en sortie.

En mode entrée chaque broche du PORTB doit être maintenue à un niveau haut par l'intermédiaire de résistances de 10 k pour ne pas déclencher d'interruptions imprévues qui peut être activé ou désactivé par la mise à 1 ou a 0 du 7èmè bit du registre OPTION.

Au reset, le tirage est désactivé. Il est inactif quand le port est configuré en sortie.

En entrée, les broches RB4 à RB7 peuvent déclencher l'interruption.

Le Port C

Il s'agit d'un PORT de 8 bits bidirectionnels de RC0 à RC7. Il est partagé avec le module de transmission synchrone I2C et l'USART. La configuration de direction se fait à l'aide du registre TRISC.

Les pins en entrée sont configurées en Trigger de Schmitt, pour éviter les incertitudes de niveau entre (0V et +5V), en général pour les signaux qui varient lentement d’un niveau à l’autre.

Le Port D

Ce port est configuré par le registre TRISD, les 8 pins I/O, en mode entrée, sont de type Trigger de Schmitt.

Son fonctionnement dépend de la valeur placée dans TRISE, qui concerne, a première vue, le port E. Mais au moment de mise sous tension, la valeur placée dans TRISE configure le PORTD  en port  I/O de type général. Ce port est très utilisé en mode parallèle esclave (slave).

Le Port E

Le port E possède trois pins, RE0 à RE2 du type « trigger de Schmitt, il est utilisé comme entrées au Convertisseur Analogique Numérique ou pour contrôler le port D. Le registre ADCON1 détermine si ce port sera utilisé comme port I/O ou comme port analogique.

Les TIMERS

Le Pic 16F877 dispose de trois Timers

Le Timer 0

Le compteur/Timer TMR0, travaille en mode Timer ou en mode compteur et possède les caractéristiques suivantes :

- Compteur sur 8 bits.

- Lecture / écriture de TMR0.

- Prédiviseur 8 bits programmable.

- Choix de l'horloge : interne en Timer et externe en compteur.

- Interruption au débordement (passage de FF à 00).

- Choix du front de l'horloge en mode horloge externe.

LE PREDIVISEUR  est partagé entre le Watch dog et TMR0.

(Fig. III.8). Schéma interne du Timer0 [25].

Le Timer1

Le compteur/Timer TMR1 fonctionne dans son ensemble comme le Timer 0, mais avec un registre de comptage plus gros : 16 bits au lieu de 8, ce qui étend notablement ces capacités de comptage. Il est accessible en lecture/écriture par l'intermédiaire des registres 8 bits TMR1H et TMR1L, On le configure à l'aide du registre T1CON. On peut l'utiliser en association avec un des modules CCP (modules de capture et de comparaison) et présente les caractéristiques suivantes :

- Compteur sur 16 bits.

- Lecture / écriture de TMR1L et TMR2H.

- Pré-diviseur 8 bits programmable.

- Choix de l'horloge : interne en Timer et externe en compteur.

Fig. III.9 Schéma-bloc du Timer 1 [25].

Interruption au débordement (passage de FFFF à 0000).

Le Timer 2

Fig. III.10  Schéma-bloc du timer2 [25].

Le Timer 2 a un fonctionnement différent des Timer 0 et Timer 1. C'est un compteur 8 bits avec pré-diviseur et post-diviseur. Son horloge ne peut être que l'horloge interne divisée par 4 (Fosc/4). On s'en sert pour générer des signaux carrés, ou, en association avec le module CCP, des signaux PWM. [25]

Les interruptions

Le microcontrôleur dispose de 14 sources d'interruptions :

- Une interruption externe, action sur la broche INT/RB0.

- Débordement du Timer0.

- Changement d'état logique sur une des broches du PORTB (RB4 à RB7).

- Fin de programmation d'une case mémoire de l'EEPROM.

- Changement d'état sur le PORTD

- Fin de conversion analogique numérique

- Réception d'une information sur la liaison série

- Fin d'émission d'une information sur la liaison série

- Interruption SPI ou I2C du module MSSP

- Interruption du registre de capture et/ou de comparaison 1

- Interruption du registre de capture et/ou de comparaison 2

- Débordement du Timer 1

- Débordement du Timer2

Les modules Capture, Compare, and PWM (CCP1 et CCP2)

Le Pic 16F877 dispose de 2 modules CCP. CCP signifie Capture, Compare, and PWM. Ces modules CCP sont fortement liés et dépendant des Timers 1 et 2, et aussi liés au convertisseur A/D, les 2 modules CCP1 et CCP2 sont strictement identiques, excepté le module CCP2 qui a la possibilité de démarrer automatiquement la conversion A/D. les modules CCPx utilisés en mode compare et en mode capture font appel au Timer 1, alors que le mode PWM nécessite l’utilisation du Timer 2. [28]

conclusion

Apres avoir présenté les différentes parties qui constituent le cerveau de notre réalisation qui est le Pic 16F877, nous pouvons dire que ce dernier peut jouer le rôle d'une unité d’interfaçage et de contrôle pour notre système. Dans le chapitre suivant nous allons montrer le fonctionnement, la simulation et la réalisation de circuit.

Chapitre VI    conception et réalisation pratique

Chapitre IV

Conception et réalisation pratique

partie software

Introduction

L’évolution de l’outil informatique offre la possibilité d’utiliser une variété de logiciels pour le développement des programmes d’acquisition et le traitement des données. Dans cette partie on va détailler les différents logiciels utilisés dans notre projet sont comme suit :

- Logiciel de compilation du programme.

- Logiciel de simulation du circuit.

- Logiciel de transfert de données via notre pic.

Compilateur de programme pour pic

Il existe plusieurs logiciels de programmation, ils sont différés selon le langage de programmation utilisé tels que :

- langage BASIC : PICBASIC.

- langage PASCAL : PASCAL.

- langage C : MPLAB (Assembleur), MicroC et le PIC C Compiler.

Dans notre projet nous utilisons le compilateur PIC C Compiler, qui est un logiciel conçu par la  société CCS (Computer Customs Service), pour les microcontrôleurs de la famille MicroChip PIC. Des fonctions intégrées permettent la compilation du programme d’une manière très simple.

L'environnement intégré de développement C donne à l'utilisateur une méthode rapide de produire un code efficient par le biais du langage évolué C.

La figure (IV.1) présente une partie du programme compilé par le PIC C Compiler.

Fig IV.1 : Fenêtre de PIC-C Compiler

Organisation du programme

Organigramme principal

L’organigramme de la figure (IV.2) représente le fonctionnement global de notre programme.

Début

Activation du convertisseur

Initialisation

Affichage

Lire la touche pressée du clavier

K =0, 1, 2, …

Marche

Satisfaction des conditions

Etalonnage

Réglage

Réception des  données du clavier

Réception des  données du clavier

Etalonnage des valeurs de T, P, H

K = 0

Définition des conditions de T, P, H

K = 0

Affichage

Allumage des LEDs

Déclenchement du son de Buzzer

K = 0

Conversion A/N des données des capteurs (T, P, H)

K = 1	 K = 3		K = 2

Non

Oui

Non

Affichage

Oui

Fig IV.2 : Organigramme  principal

Sous-programme – chaine d’acquisition –

Début

Activation du convertisseur

Fin

Envoie des données vers l’afficheur

Traitement des données

Conversion A/N de T, P et H

Initialisation de CAN

Définition des entrées du CAN

Fig IV .3 : Sous-programme– chaine d’acquisition

Simulation

Apres l’étape de compilation du programme, il nous faut le testé, pour cela on passe à l’étape de simulation qui est devenue une étape essentielle et indispensable car elle nous permet tester le programme du PIC, par conséquent visualiser le fonctionnement dece dernier sur l’ordinateur. Cela nous permettra de gagner beaucoup de temps et diminuer le coût de notre réalisation.

Dans cette étape on utilisera le logiciel ISIS Proteus Professional, qui est un progiciel de simulation des circuits électroniques. Il permet de simuler le fonctionnement des dispositifs programmables: microcontrôleurs, microprocesseurs, DSP et autres. En plus le Proteus Professional permet la conception du circuit imprimé.

Fig IV .4 : Fenêtre de l’ISIS

Transfert de données vers le PIC

Une fois la simulation du programme fonctionne bien, on passe à l’étape de transfert du programme simulé vers notre PIC. Le résultat de compilation est un fichier exécutable avec l'extension (.hex) contenant une suite d'instruction compréhensible par le PIC. Dans cette étape on utilise le programmateur des circuits intégré (JDM) connecté avec l’ordinateur via le port série RS232, et le logiciel IC-PROG qui nous permet le transfert du fichier compilé vers le PIC.

Avant d’utiliser ce logiciel, il est nécessaire de tenir en compte les étapes suivantes:

- Vérifier la compatibilité de l’IC-PROG avec le système d’exploitation.

- Paramétrer le programmateur avec le logiciel de transfert (IC-PROG)

Fig IV .5 : Programmateur de PIC

PARTIE PRATIQUE (Hardware)

Description du système

Le système qu’on a réalisé est géré par un microcontrôleur. L’évaluation des trois paramètres cités précédemment qui sont détectés par trois capteurs : le LM335 (température), MPX4115 (pression) et HIH5030 (humidité) contrôlé par le microcontrôleur PIC16F877. Les valeurs mesurées sont affichée, en utilisant un afficheur (LCD 16*2 caractères). L’utilisation d’un clavier 16 touches offre la possibilité d’introduire les conditions minimales et maximales pour chaque paramètre mesuré. L’intégration d’un système d’alarme (buzzer, LEDs) permet l’étalonnage et le contrôle de chaque paramètre.

Schéma synoptique

Le système  réalisé englobe trois blocs essentiels :

- Un bloc d’acquisition et traitement des données qui est constitué de quatre sous blocs (le sous bloc de température, le sous bloc de pression, le sous bloc d’humidité et le sous bloc de traitement à base du microcontrôleur).

- Un bloc d’affichage numérique (afficheur LCD).

- Un bloc d’entrée (clavier).

Le schéma synoptique de notre dispositif est représenté par la figure suivante :

Unité d’entrée

(Clavier)

Acquisition et traitement des données (capteurs, PIC)

Affichage (LEDs, LCD)

Fig IV .6 : Schéma synoptique

Alimentation

L’alimentation est une  source d’énergie électrique qui fournit la tension et le courant nécessaires pour le fonctionnement des circuits électriques.

Le choix de l’alimentation doit être effectué  selon le besoin de tension et de courant.

Notre dispositif est alimenté soit par une alimentation stabilisé à partir du secteur ou par une batterie.

Alimentation stabilisée

On a utilisé une alimentation qui fournit une tension de 5V et un courant maximal de 1 A. A partir des caractéristiques électriques des différents composants utilisés (Table III.1).

| Composant | Tension d’alimentation (v) | Courant (mA) |
| --- | --- | --- |
| PIC 16F877 | 4 – 5,5 | 15 |
| LM335 (Capteur de température) | 5 | 0,4 – 5 |
| MPX4115A (Capteur de pression) | 4,85 – 5,35 | < 10 |
| HIH5030 (Capteur d’humidité) | 2,7 – 5,5 | 0,2 – 0,5 |
| Afficheur LCD | 5 | - |

Tab IV.1 : Caractéristiques électriques des composants utilisées.

L’alimentation utilisée est composée de :

- Transformateur : son rôle est d’abaisser la tension d’entrées (220 V du secteur) à 9 V en sortie.

- Pont de diodes : Redresse le signal alternatif en récupérant  l’alternance négative de la sinusoïde (redressement double-alternance).

Fig IV.7 : Le redressement à double alternance

- Condensateur : Il a pour but de filtrer le signal (avoir un signal quasiment stable).

- Régulateur : Pour éliminer les ondulations de la tension fournie par un redressement double-alternance filtré et pour stabiliser la tension à une valeur donnée, pour cela on a utilisé le régulateur 7805.

Fig IV  .8 : schéma électrique de l’alimentation stabilisée (5V, 1A)

Remarque

Notre circuit peut s’alimenter soit avec l’alimentation stabilisée soit avec une batterie 9V, le circuit d’alimentation avec la batterie est le suivant :

Fig IV  .9 : Schéma électrique de l’alimentation stabilisée avec la batterie

Bloc de température

Ce bloc est constitué de plusieurs composants : d’un LM 335, d’un potentiomètre et d’une résistance.

Fig IV .10 : Bloc de température

Capteur de température LM335

C’est un capteur de température analogique qui fonctionne comme une diode zener dont la tension de claquage est directement proportionnelle à la température absolue (+10mV/°K). Son impédance dynamique est inférieure à 1Ω. Il fournit une tension proportionnelle à la température de – 40 °C à +100 °C.

Lorsque la température est à 0°C (273 K), le capteur donne une tension continue de 2,73V.

Partie calcul

On peut estimer l’équation de la variation de tension en fonction de la température de la manière suivante:

Vout = f (T)

Vout (mV) = a . T(K) = 10 . T(K)

Pour passer du Kelvin en °C on ajoute 273 et aura :

Vout (mV) = 10 . (T + 273)    =>100 .Vout (v) = T(°C) + 273

L’équation finale est donc :

T(°C) = (100 .Vout) – 273

On a choisi ce capteur parce qu’il présente les avantages suivants :

- Large gamme de température entre (– 40 °C à +100 °C)

- Réponse linéaire avec une tension de sortie de 3,73 V au maximum

(T (°C) = (100 .Vout) - 273).

- Faible coût

- Temps de réponse rapide

- Petite dimension par comparaison avec d’autre capteur

Le potentiomètre permet le calibrage (étalonnage) du capteur pour donner un potentiel de 2,98 V à 2°c. Il doit être alimenté par une tension stable, ce qui justifie la présence du régulateur de tension.

On utilise une résistance (2,2 kΩ) pour la protection du capteur.

Bloc de pression

Fig IV .11 : Bloc de pression

Ce montage détecte toute variation de pression dans un intervalle qui varie entre 15 Kpa et 115 Kpa grâce au capteur (MPX4115A).

Capteur de pression MPX4115A

Le MPX4115A. C’est un capteur de pression différentielle qui fonctionnant pour des pressions qui varie entre15 à 115 kilo pascal (Kpa), compensé en température et ayant une sortie entre 0 et 5 V.

Le fait que le capteur fournisse une tension de sortie déjà amplifié entre 0 et 5V, nous permet d’éviter de faire un montage complexe comme pour le capteur de température et de simplement se limiter au montage donné par le constructeur.

On a choisi ce capteur parce qu’il présente les avantages suivants :

- Réponse du capteur linéaire (Vout = Vs * (0,009 * P - 0,095))

- 1,5% d’erreur maximum

- Compensé en température

- Sortie entre 0,2 et 4,8V

Les condensateurs servent à protéger l’entrée et à filtrer la sortie du capteur.*

Bloc d’humidité

Fig IV .12 : Bloc d’humidité

Ce montage détecte toute variation de taux d’humidité relative dans un intervalle entre (0% et 99%) à l’aide du capteur HIH5030.

Le circuit intégré HIH5030 est un capteur d’humidité linéaire dont la tension de sortie est proportionnelle à l’humidité en %.

Le HIH 5030 est un circuit intégré protégé résistant à la condensation et qui est monté avec un filtre hydrophobique qui lui permet d’être utilisé en plusieurs environnements de condensation y compris les applications médicale, industrielle et commerciale.

On a choisi ce capteur parce qu’il présente les avantages suivants :

- Réponse de capteur linéaire (V out = (V supply) * (0.00636 * (sensor RH) + 0.1515)).

- Large gamme d’humidité entre 0 %et +100 %.

- Compensé en température (True RH = (Sensor RH) / (1.0546 - 0.00216*T)).

- Tension de sortie entre 0,5 et 3 V.

- Temps de réponse rapide (5 s)

Bloc de traitement de données

Ce bloc contient le PIC 16F877, on peut dire qu’il est le cœur de notre circuit réalisé parce qu’il contrôle toutes les données générée par les différents capteurs.

Le PIC 16F877 est appelé à partir de l’adresse 0000. Il commence par l’initialisation des PORTs.

- Pour l’afficheur, le PORTD est configuré en sortie.

- Les pins RB1, RB2, RB3, RB4 du PORTB, et les pins RC4, RC5, RC6, RC7 du PORTC réservés pour le clavier.

- Pour les LEDs d’avertissements de température, humidité et de pression, les pins RB5, RB6, RB7 sont respectivement configurés comme sorties.

- Pour le Buzzer, le pin RE0 est configuré comme sortie.

- Pour le CAN on a configuré le PORTA en entrée analogique :

- Le pin RA0 est utilisé pour la tension d’alimentation.

- Le pin RA1 est utilisé pour le LM335.

- Le pin RA2 est utilisé pour le HIH5030.

- Le pin RA3 est utilisé pour le MPX4115A.

Procédure de contrôle du convertisseur Analogique Numérique

Le PIC 16F877 possède un convertisseur analogique numérique sur 10 bit avec 8 canaux d’entrés analogiques. Seulement 4 entrées eux utilisé (RA0, RA1, RA2, RA3). Le convertisseur à 10 bits ceci donne un nombre de pas de mesure égale à 1024. Les tensions de références minimale et maximale sont Vss et Vdd. Le résultat de mesure est justifié à droite par le positionnement du bit ADFM du registre ADCON1 à 1. Ce qui implique que le registre ADRESL à 8 bits significatifs et contient l’octet le moins significatif du résultat de conversion, par contre le registre ADRESH aura seulement 2 bits significatifs, qui sont les bits de poids fort du résultat de conversion (valeur numérique de la tension à convertir).

Le choix de la fréquence d’horloge du CAN s’effectue par les deux bits ADCS0-1(ADCON0). La configuration qu’on a utilisée est celle qui donne une fréquence d’horloge délivrée de l’oscillateur interne. Le bit ADON du registre ADCON1 permet la mise en route du CAN.

Une fois la conversion A/N est terminée, on peut connaitre les valeurs de tension de chaque capteur, par conséquent on peut calculer les différents paramètres mesurés entrées en utilisant les équations de chaque capteur.

Après le traitement des données, le microcontrôleur envoie les informations à afficher vers l’afficheur LCD.

Bloc d’affichage

Dans ce projet on a utilisé comme afficheur le model TS1620-1SHENZHEN. C’est un afficheur LCD (Liquid Crystal Display) alphanumérique (16 caractères en 2 lignes) qui nous permettent d’afficher les messages d’entrés, le  menu de notre dispositif  et les variables mesurés par les capteurs de température, pression et d’humidité.

Fig IV .13 : Afficheur LCDTS1620-1 SHENZHEN

La figure suivante présente le brochage de LCD avec le PIC 16F877.

Fig IV.14 : Bloc d’affichage (brochage avec le PIC)

Les broches D0-D3 du LCD ne sont pas connectées, il est utilisé en mode 4 bits. On a utilisé ce mode pour diminuer le nombre de fils utilisés pour commander l'afficheur afin de pouvoir utiliser le PORTD du PIC 16F877.

Dans ce mode, seuls les 4 bits de poids fort (D4 à D7) de l'afficheur sont utilisées pour transmettre les données. Les données sont alors écrites ou lues en envoyant séquentiellement les quatre bits de poids fort suivi des quatre bits de poids faible.

La broche E est une entrée de validation (Enable) active sur front descendant. Le niveau haut doit être maintenue pendant au moins 450 ns à l'état haut.

La broche RS a pour rôle la sélection du registre (Register Select). Grâce à cette broche, l'afficheur est capable de faire la différence entre une commande et une donnée. Un niveau bas indique une commande et un niveau haut indique une donnée.

La broche R/W permet la lecture ou l’écriture des données à partir ou vers LCD (Read/Write). Un niveau bas indique une écriture et un niveau haut indique une lecture.

Bloc d’entrée (clavier)

Le clavier est le périphérique le plus commode  pour introduire un texte, mais dans notre projet on va utiliser un clavier alphanumérique à 16 touches matricées afin d’entrer les conditions minimales et maximales de chaque paramètre mesuré (température, pression et humidité) et aussi pour pouvoir choisir les différentes fonctions dans le menu de notre dispositif.

Principe de fonctionnement

Fig IV .15 : Architecture interne du clavier

Le clavier se compose de 16 touches reparties sur une matrice de 4 lignes (chaque ligne contient 4 touches) 4 pistes sont disposées horizontalement (elles correspondant aux 4 lignes de touches) et 4 autres pistes sont disposées verticalement (elles correspondant aux 4 colonnes de touches). Chaque touche agit comme un bouton poussoir qui établit le contact entre une des 4 pistes horizontales et une des 4 pistes verticales.

Chaque touche est un interrupteur, normalement en position ouverte .Lorsqu’une touche est appuyée, un signal électrique est envoyé vers le microcontrôleur à fin qu’il traite l’information.

Le clavier est relié aux pins RB1 à RB4 (lignes)du PORT B, et aux pins RC0 à RC3 du PORTC.

Fig IV .16 : Schéma électrique du capteur d’ambiance

Fig IV .17 : Circuit imprimé du capteur d’ambiance (typon).

Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté la partie software de notre travail et les différents logiciels utilisés. La partie réalisation (hardware) a été présenté en détail parce qu’elle représente l’essentiel de notre travail.

Conclusion générale

Conclusion générale

Le travail que nous avons effectué consiste à l’étude et la réalisation d’une carte de control des paramètres climatique à base du Pic 16F877.

La carte réalisée est en mesure de contrôler les capteurs d’ambiance.

Ce travail nous à permet, de métrisé l’utilisation du logiciel «Proteus», qui est un logiciel puissant pour la simulation et la réalisation des cartes électroniques. Ainsi que l’utilisation du Pic 16F877, la description de son architecture interne et externe nous à permet de comprendre son fonctionnement ce qui en conséquence nous à permet de configuré ces ports en sortie (pour l’affichage et la réception des séquences de control des capteurs et en entrée pour l’introduction des plages de fonctionnement.

Enfin nous souhaitons que ce travail soit un support de documentation appréciable et utile pour les promotions à venir.

Bibliographie

[1] : Larousse médical, Paris, 2008, p 730.

[2] : Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R, Epidemiology and causes of preterm birth, 2008; pp 75-84.

[3] : http://fr.wikipedia.org/Enfant prématuré, 2012.

[4] : Mercer BM, Goldenberg RL, Moawad AH et als. The preterm prediction study: effect of gestational age and cause of preterm birth on subsequent obstetric outcome. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network, 1999;pp 1216–1221

[5] : http://fr.wikipedia.org/Enfant prématuré, 2012

[6] : http://www.vulgaris-medical.com/ Incubateur Définition

[7] : http://www.medical couveuse.com/guide

[8] : Enfances & Psy, Les premières couveuses, 2007, p 162-165

[9] : http://socimed.com/couveuse et néonatalogie

[10] : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales de l'Inter Region Paris, ENTRETIEN DES INCUBATEURS, Guide de bonnes pratiques vertion2, Paris, Mars 2002, p 12.

[11] : Ciais M, Filiol M F, Mazue M C. Fiche Technique. Et l‘hygiène ! 1989;pp 23,24.

[12] Georges Asch, Les capteur en instrumentation industrielle, Dunod 1987, p. 232, 573, 705.

[13] Chen et al, « Integrated silicon microbeam Pi FET accelerometer », IEEE Trans.,

ED 29, 1982, p. 27.

[14] Favennec J.M., « Smart Sensors in industry », J. Phys. E. : Sci. Instrum., 20, 1987,

p. 1087.

[15] Fluitman J., «Microsystems technology : objectives », Sensors and Actuators A, 56,

1996, p. 151.

[16] Guckel H., « Surface micromachined physical sensors », Sensors and Materials, 4, 1993, p. 251.

[17] Petersen K.E., « Silicon as a mechanical material », IEEE Proc., 79, 1982, p. 420.

[18] Considine D.M., Process/Industrial Instruments and Controls Handbook, McGraw-Hill, New York, 1993.

[19] Elwenspoek M., Wiegrrink R., Mechanical Microsensors, Springer, Berlin, 2002.

[20] Fraden J., Handbook of modern sensors : physics, designs and applications, Springer, Berlin, 1996.

[21] Haudend D., Microcapteurs et Microsystèmes intégrés, Hermès, Paris, 2000.

[22] Middelhoek S., Audet S.A., Silicon Sensors, Academic Press, Londres, 1991.

[23] http://www.JEULIN.com/physique-chimie

[24] http://www.gotronic.fr/robotique-et-interface

[25] : Bigonoff, la programmation des pics par bigonoff.

[26] : Alain et Ursula, Apprendre la programmation des pic High Performance, juillet 201O.

[27] : Bert van dam, 50applications des microcontrôleurs PIC, 2010.

[28] :Bertand cottenceau, Les microcontrôleurs de famille MCS-51 , ISTIA-Année 2007-2008.

[29] :J. WEISS , Microcontrôleurs pic (16F877) , Supélec Campus de Rennes, Vertion 1.00 février 2002.

LISTE DES FIGURES

CHAPITRE I :

Figure I.1 : Exemple d’un incubateur néonatal (couveuse bébé) ……………………………...4

Figure I.2 : Une couveuse en1880………………………………………………...…………...8

Figure I.3 : Structure d‘un incubateur fermé……………………………………………….....10

Figure I.4 : Système d‘humidification…………………………………………..…………....12

Figure I.5 : Structure d’une table radiant ………………………………….………………....13

CHAPITRE II :

Figure II.1 : Exemple d’évolution d’un  mesurande m et de la réponse s correspondante du capteur……………………………………………………………………………..……………..16

Figure II.2 : Courbe d’étalonnage d’un  capteur………………………………………............17

Figure II.3.a : Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (a) thermoélectricité ………………………………………………………………………………...21

Figure II.3.b: Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (b) pyroélectricité……………………………………………………………………………………21

Figure II.3.c: Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (c) piézoélectricité…………………………………………………………………………………...21

Figure II.3.d : Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (d) induction électromagnétique……………………………………………………...………....21

Figure II.3.e : Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (e) photoélectricité………………………………………………………………………………21

Figure II.3.f : Exemples d’application d’effets physiques à la réalisation de capteurs actifs : (f) effet Hall. …………………………………………………………………………………….21

Figure II.4 :Structure d’un capteur composite. ………………………………..……….…….24

Figure II.5: du tension en fonction de la température appliquée sur LM335………..........…27

Figure II.6: schéma équivalent pour LM355…………………………………………………27

Figure II.7 : la tension de sortie en fonction de l’humidité Relative (À 25 °C et 3.3 V) appliquée sur HIH5030……………………………………………………………..….....……..28

Figure II.8 : Schéma équivalent pour MPX4115A…………………………….………..……28

Figure II.9 : - la tension de sortie (typique, maximum, minimum)  en fonction de la pression appliquée sur le MPX4115A…………………………………………………….………………29

CHAPITRE III :

Figure III.1 : Structure interne d’un Pic……………………………………….………..........31

Figure III.2 : Brochage du PIC………………………………………………………….........33

Figure III.3 : Architecture interne du Pic16F877……………………………………….........35

Figure III.4 : Schéma électrique de l'horloge ………………………………………….…….36

Figure III.5 : Mémoire De Programme…………………………………………………………..37

Figure III.6 : Le Registre d'état…………………………………………………………..………38

Figure III.7 : Les ports d’entrées/Sorties du PIC………………………………………………..39

Figure III.8 : Schéma interne du Timer0……………………………………………...………..40

Figure III.9 : Schéma-bloc du Timer1. ………………………………………………….….. ….41

Figure III.10 : Schéma-bloc du timer2……………………………………………….………….41

CHAPITRE IV:

Figure IV.1 : Fenêtre de PIC-C Compiler……………………………………………….………43

Figure IV.2: Organigramme  principal………………………………………………….……….45

Figure IV.3 : Sous-programme– chaine d’acquisition –………………………………..………46

Figure IV.4 : Fenêtre de l’ISIS …………………………………………………………..………..47

Figure IV.5 : Programmateur de PIC…………………………………………………………….48

Figure IV.6 : Schéma synoptique …………………………………………………………...........48

Figure IV.7 : Le redressement à double alternance……………………………………………49

Figure IV.8: schéma électrique de l’alimentation stabilisée (5V, 1A)……………………….50

Figure IV.9 : Schéma électrique de l’alimentation stabilisée avec la batterie……….........50

Figure IV.10 : Bloc de température……………………………………………………..….........51

Figure IV.11 : Bloc de pression………………………………………………………….….........52

Figure IV.12 : Bloc d’humidité…………………………………………………………......…….52

Figure IV.13 : Afficheur LCDTS1620-1 SHENZHEN………………………………….……..54

Figure IV.14: Bloc d’affichage (brochage avec le PIC)…………………………………..........54

Figure IV.15 : Architecture interne du clavier………………………………………….……...55

Figure IV.16 : Schéma électrique du capteur de confort………………………………..........57

Figure IV .17 : Circuit imprimé du capteur d’ambiance (typon)....................................….58

LISTE DES TABLEAUX

CHAPITRE I :

Tableau I.1 : Statistique des conséquences chez les prématurés…………………………….….7

CHAPITRE II :

Tableau II.1 : Capteurs actifs : principes physiques de base…………………………................18

Tableau II.2 : Capteurs passifs : principes physiques et matériaux………………………….23

CHAPITRE IV:

Tableau IV.1 : Caractéristiques électriques des composants utilisés……………..…………..…49

Liste d’abréviation et index

| Abréviation et index | Signification | Unité |
| --- | --- | --- |
| A | Section | m² |
| ALU | Unité Arithmétique et logique | - |
| B | Induction | Hen |
| C | Condensateur | f |
| CAN | Convertisseur analogique numérique | - |
| CCP | Modules de capture et de comparaison | - |
| CCS | Computer Customs Service | - |
| CPU | Unité central programmable | - |
| E | Enable | - |
| EEPROM | Electric écrasable programmable ROM | - |
| EPIPAGE | Étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels | - |
| F | Traction | N |
| g | grandeur d’influence | - |
| GND | Ground | - |
| H | Humidité | % |
| hex | Hexadécimal | - |
| HTA | Hypertension artérielle | - |
| I | Courent | A |
| I /O | Input/output | - |
| k | Kilo | (.103) |
| K | Facteur de jauge | - |
| KH | Constante dépend du matériau et des dimensions de la plaquette | - |
| L | Longueur | m |
| LCD | Liquid Crystal Display | - |
| LPV | leuco-malacie péri-ventriculaire | - |
| m | Mesurande | - |
| M | Méga | (.106) |
| NRDS | Newborn Respiratory Distress Syndrome | - |
| P | Pression | Pa |
| PIC | Programmable interface controler | - |
| PWM | Modulation de Largeur d’impulsions | - |
| R | Resistance | Ω |
| RAM | Random access memory | - |
| RCIV | Retard de croissance intra-utérin | - |
| RH | Humidité relative | % |
| RISC | Reduced Instructions Set Computer | - |
| ROM | Read only memory | - |
| RS | Register Select | - |
| RW | Read/Write | - |
| s | Grandeur de sortie ou réponse du capteur | - |
| S | Sensibilité du capteur | - |
| SA | Semaine avent | - |
| T | Température | C° ou K |
| VH | Tension dépende du matériau | V |
| Vout | Tension de sortie | V |
| VS | Tension de seuil | V |
| WDT | Chien de garde | - |
| Y | Module de young | - |
| ε | Constante diélectrique | A.s.V−1.m−1 |
| μ | Perméabilité magnétique | H.m-1 |
| ρ | Résistivité | Ω.cm-1 |
| θ | Angle | degré |